# PH/MV ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz eş zamanlı olarak iletkenlik ve sıcaklık; pH ve sıcaklık değerlerini gösterebilmelidir.

- Cihaz pH aralığı -2.00 ile 16.00 pH; çözünürlüğü 0.01 pH, doğruluğu ±0.1 olmalıdır.

- Cihaz mV aralığı,+/-1999 mV, çözünürlüğü 1 mV, doğruluğu ±0.1% olmalıdır.

- Cihaz -10.0 ile 120.0 0C sıcaklık aralığında çözünürlüğü -0.1 0C, doğruluğu ±0.01 olmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) ve (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -10.0 / + 120 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00 veya pH 6.86 için ±90mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.00,4.01,9.18 veya 10.01 de ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihaz 9 V batarya  ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 50 set okumayı hafızasında saklayabilmelidir.

- Cihazda zayıf pil göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 1000 saat olmalıdır.

- Cihaz % 90 bağıl neme kadar çalışabilmelidir.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz ölçüleri 70 x 198 x 37 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 260 gm olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.