# PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa tipi olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihaz 16mm:21mm LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz pH veya mV değerlerini sıcaklık ile aynı anda görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz, -0.00...+14.00 arasında pH; +/-1999.9 arasında mV; -0.0...+100.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti  +/- 0.01 pH, +/- 0.4 mV(+/-1500.0 mV için), +/-1 mV(-199.0…1500.0 mV için),  +/-0.2 oC olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01 pH; 0.1 mV; 0.10C olmalıdır.

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -0.0 / + 100 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaz ek koruma için dayanıklı, takviyeli plastikten yapılmış sıçramaya dayanıklı kasaya sahip olmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) veya (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0- 50 oC olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması ±1.5 ph olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihaz 6 adet 1.5V pil veya AC adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihaz kalibrasyon değerlerini hafızasında bulundurmalıdır.

- Cihazın ATC sensörü termistör 10K ohms olmalıdır.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 500 saat olmalıdır.

- Cihaz % 90 bağıl neme kadar çalışabilmelidir.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihaz ölçüleri 150 x 203 x 72 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 504 g olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.