# PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihaz , 55*30 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihaz pH ,mV değerlerini  sıcaklık ile eş zamalı olarak görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz; -2.00....+16.00  arasında  pH, +/- 1999  arasında mV, -5.0.... +125.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±0.1 % ±1 LSD pH,  ±0.1%F.S. ±1 LSD mV ve ±0.5 oC olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.01 pH, 1mV ve 0.1 oC olmalıdır.

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -5.0 / + 125.0 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaza sıcaklık (ATC) probunun takılı olmadığı durumda manuel sıcaklık kompenzasyonu moduna geçebilmelidir.

- Cihazın kalibrasyon ve ölçüm modlarında yapılan yanlışlıklar için hata göstergeleri olmalıdır.

- Cihaza verilerin kaydedilebilmesi için 50 adet hafıza yeri olmalıdır.

- Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) veya (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0- 60 oC olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00 veya 6.86’da ±90 mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.01,9.18  veya 10.01’de  ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihaz 6 adet AAA batarya veya 115/230V adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 25 saat olmalıdır.

- Cihaz % 95 bağıl neme kadar çalışabilmelidir.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın RS-232C interfaz çıkışı olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri 86 x 241 x 72 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 350 g (bataryasız) olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte pH /Ref . elektrod , sıcaklık probu, tampon kapsülleri ve adaptörü verilmelidir.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 08 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.