PH METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz cep tipi olmalıdır.

- Cihazın 98x64 grafik LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazın LCD göstergesi pH ve sıcaklık değerlerini, cihazın çalışma durumu, kalibrabyon tamponları ,tarih ve zamanla birlikte göstermelidir.

- Cihazın pH ölçüm aralığı 0.00 ile 14.00 pH,sıcaklık ölçüm aralığı 0.0 ile 99.9 0C / 32.0 ile 211.8 0 F  arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık birimi fabrika çıkışına göre 0C veya 0F olmalıdır.

- Cihazın pH çözünürlüğü 0.01 pH,sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C / 0.1 0 F olmalıdır.

- Cihazın pH doğruluğu ±0.02 pH ± 1 LSD, sıcaklık doğruluğu ±0.3 0C/± 0.6 0 F olmalıdır.

- Cihaz US ve NIST tampon setlerine göre 1,2, veya 3 nokta kalibrasyonları yapabilmelidir.

- Cihaz pH 7.00,4.01,10.01 veya pH 6.86,4.00,9.18 tampon çözeltilerini tanıyabilmelidir.

- Cihaz 0.0 ile 99.9 0C arasında otomatik pH sıcaklık kompenzasyonu yapabilmelidir.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0.0 ile 60.0 0C arasında olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00’da ±90 mV ,pH 6.86’da +98.3 mV ile

-81.7 mV aralığında olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.00, 4.01 ,9.18 ve 10.01’de ±30% olmalıdır.

- Cihazın giriş empedansı >1012 Ω olmalıdır.

- Cihaz 50 adet veri hafızasına sahip olmalıdır.

- Kalibrasyon verileri hafızada kayıtlı olmalıdır.

- Cihazın veri tutma özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz 4 adet pil ile çalışabilmelidir.

- Cihazın pil ömrü 30-40 saat olmalıdır.

- Cihazın aktif kullanımdan 10 dakika sonra otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

- Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0.0’dan 50.0 0C’ye kadar olmalıdır.

- Cihaz su geçirmez tipte olmalıdır.

- Cihazın yaklaşık ağırlığı 105 g olmalıdır.

- Cihaz elektrodu ve buffer kapsülleri ile komple olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir