LAMINAR FLOW KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir ve Class II A2 tipte olacaktır.

- Cihaz Avrupa menşeii olmalı ve  European Standard EN12469:2002, TUV Rheinland sertifikasına ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 kalite sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz üretim aşamasında ISO 17025 normlarına göre aşağıdaki parametreleri test edilmiş olup fabrika test raporları cihaz ile beraber verilmelidir.

- hava akış hızı

- parçacık içeriği

- filtre malzemesinin homojenliği - sızıntı testi

- Filtre bağlantısının sızdırmazlığı

- Laminer hava akışının sapması

- Cihazda ana HEPA filtreden geçen dikey hava akımı kabin ön camından geçerek dipteki delikli duvardan dışarıya atacaktır. Filtrenin performansı % 99.995  olacaktır.

- Cihazın hava akış hızı 0.25 m/s ve 0.54 m/s olacaktır.

- Cihaz yüksek çözünürlüklü 7 inch renkli komple touch-screean (SMART TOUCH) ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ilk ana ekranından aşağıdaki sistemler bulunmalıdır.

- Işık açma kapama

- UV lamba açma kapama

- 2 prizide birbirinden bağımsız açma kapama

- Otomatik cam kapı açma ve kapama

- Cihaz çalışma başlatma ve durmak için Start ve Stop

- Stand by

- Dikey ve yatay akış hızı

- Ortam sıcaklığı

- Kabin içi sıcaklığı

- Hepa filtre ömrü

- Buzzer açma kapama

- Saat ve tarih

- Menü ve kullanıcı ayarları

- Cihaz da İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe dil seçeneği mevcut olmalıdır.

- Cihazda ışık şiddeti 1500 Lüx olmalı ve menüsünden bu ışık şiddeti kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazda UV lambanın şiddeti 30 W olmalıdır ve UV lamba çalışma zamanlayıcısı cihazda bulunmalıdır.

- Cihazda ön cam temizleme fonksiyon tuşu olmalıdır.

- Cihazda 5 farklı kullanıcı girişi mevcut olmalıdır.

- Cihaz Bilgi menüsünde toplam çalışma süresi, filtre değişiminden itibaren geçen süre, UV lambanın çalışma süresi ve bir sonraki servis tarihi takip edilebilmelidir.

- Cihazda ekan kalibrasyonu ile ilgili olarak bir fonksiyon tuşu bulunmalıdır.

- Cihazın otomatik ön camı çerçevesiz temperlenmiş çift cam olmalıdır ayrıca hareketi kolaylaştıracak ergonomik 8 derece eğime sahip olmalıdır.

- Cihaz ön camı istenildiğinde tek tuş ile 540 mm ye kadar açılabilir dizayna sahip olmalıdır.

- Cihaz çalışma sırasında ön cam panelini 160 mm ile 250 mm arasında açıklığını ayarlayabilmelidir.

- Cihaz optimum cam seviyesi ayarlmasını tek tuş ile kendisi yapmalıdır.

- Cihaz çalışma tablası komple paslanmaz çelik olmalı ve bölünmüş 4 eşit parçada olmalıdır. Böylece istenildiği zaman kolayca otoklavlanabilmelidir.

- Cihazın yan duvarları temperlenmiş camdan olmalıdır.

- Cihazda sessiz ve güvenli çalışma prensibine sahip 3 adet EC tip fan sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi PN-EN ISO 11201 normlarına göre 53 dB den küçük olacaktır.

- Cihaz kalite testlerinin yapılabilmesi için test çıkışı bulunmalıdır.

- Cihaz aydınlatmaları kapalıyken 119 Watt, cihaz aydınlatmaları açıkken 155 Watt enerji tüketimine sahip olmalıdır.

- Cihazın hava akış hızı 0.25 m/s ve 0.54 m/s olacaktır.

- Cihazla birlikte 30W gücünde UV Lamba, 1500 lüx ışık şiddetinde Floresan Lamba, orijinal standı, vakum ve gaz musluğu, 2 adet elektrik soketi ile birlikte teslim edilecektir.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY); 1340X790X2069 mm. olacaktır.

- Cihazın iç çalışma ölçüleri (GxDxY); 1250X645X660 mm. olacaktır.

- Cihaz 230 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Üretici firmanın temsilcilik firması teklif ile birlikte verilecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE satış sonrası teknik servis Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir