DİK TİP OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihaz dik tip olacaktır.

- Merkezi kilit sistemi ile kapak kolayca kilitlenecektir.

- Cihazın kilit sistemi operasyon sırasında ve sıcaklık ile basınç güvenlikli bölgeye (80°C) düşene kadar kilitli kalacaktır.

- Cihaz, elektro kilit mekanizması sayesinde herhangi bir elektrik kesintisinde kapağının açılmasını önleyerek kullanıcıların sterilize edilmemiş malzemelerle temasını önlemelidir.

- Cihazın içinde bulunduğu işlem açık ve net bir şekilde ekrandan izlenecektir.

- Cihazdaki güvenilir otomatik hava tüketim sistemi, saf buhar altındaki sterilizasyonu her zaman için garanti edecektir.

- Cihaz, operasyon sonrası, buharı yavaşça serbest bırakmalı ya da ayarlama sistemi ile doğal olarak soğutmalıdır.

- Cihaz, sterilizasyon sonrası ısıtma yapacak ve kültür ortamlarını eritecektir.

- Cihaz  egzos su soğutma sistemine sahip olmalıdır.. Bu sistem sayesinde Hava egzoz işlemi sırasında veya çalışma sonrasında sterilizasyon çemberine egzoz buharı gelmemesi için sistem devreye girmeli ve buharın yoğuşması sağlanmalıdır.

- Cihazda bulunan elektrikli ısıtıcı hava pompası sayesinde üretilen sıcak hava  ve  0.2µm mikro kartuş filtreden geçerek numuneleri temiz bir şekilde kurutabilmelidir.

- Cihazın kurutma sıcaklığı 60-150ºC arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın kurutma süresi 0 ile 99 saat 59 dakika aralığında veya süresiz ayarlanabilmelidir.

- Cihaz operasyonları ay, gün, saat ve dakika olarak başlatabilecek şekilde kurulacaktır.

- Herhangi bir güç kesintisine karşı, işlem hafızaya alınacaktır, ve çalışma gücü tekrar temin edildiğinde yeniden devreye girecektir.

- Cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk testi IEC 61326(2002)'ye uyumlu olmalıdır.

- Cihazda Opsiyonel olarak; sıcaklık sensörü, otomatik su sağlayıcı, ön-ısıtma, hızlı soğutma, yazıcı ve kaydedici takılabilmelidir.

- Cihazda opsiyonel olarak numune sıcaklık sensörü takılabilmelidir. Takılan bu sıcaklık sensörü sayesinde sterlizasyon süresi numune sıcaklığına göre ayarlanmalıdır.

- Cihaz opsiyonel olarak ön ısıtma fonksiyonu ile beraber sipariş verilebilmelidir. Böylece buhar üretimi için su her zaman kaynama durumuna yakın tutulmalıdır.

- Cihazın opsiyonel olarak  hızlı soğutma fan sistemi ile beraber sipariş verilebilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak otomatik su besleme sistemi bağlanabilmeli ve bu özellik sayesinde cihaz direk şebeke suyuna bağlanabilmeli ve su seviyesi cihaz içerisindeki bir sensör ile kontrol edilebilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak takılacak recorder ile sıcaklık dağılımı kontrol edilebilmelidir. 3 numune sıcaklık sensörü ile haznedeki sıcaklık ölçülebilmelidir. Bu recorder hibrit tip olup en az 5 sıcaklık ve 1 basınç ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak yazıcı bağlanabilmelidir. Bu yazıcı sterilizasyona başlama tarih ve saatini yazmalı ayrıca her dakikada bir hazne sensörü ve numune sıcaklık sensörünün iki sıcaklığını yazmalıdır.

- Cihazda opsiyonel olarak hızlı soğutma sistemi takılabilmelidir. Bu sistem sayesinde cihaza 1-2 fan bağlanarak soğutma sağlanmalıdır.

- Cihazda manuel veya otomatik tahliye vanası olmalıdır.

- Cihazın toplam hacmi en az 62 litre olmalıdır.

- Cihazın çember ölçüsü en az 320x660 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 550x620x990 mm, ve ağırlığı 71 kg. olmalıdır.

- Cihazın kullanılabilir maksimum sıcaklığı 140ºC ve kullanılabilir maksimum basıncı 0.27 MPa (2.7 kg/cm²)

- Cihazın kullanılabilir sterilizasyon için sıcaklığı 101-140ºC, eritme için sıcaklığı 40-100ºC, ılıtma için sıcaklığı 40-60 ºC olacaktır.

- Cihazda işlem sırasında geçen zaman sterilizasyon ve eritme için başlangıç zamanından 48 saate, istenildiğinde de sürekli olarak kullanılacaktır. Ilıtma için geçen zaman başlangıç zamanından 48 saate kadar devam edecektir.

- Cihaz, mikroprosesör kontrollü, grafik göstergeli, üç haneli sıcaklık göstergeli, PID kontrollü, iki hane saati ve iki hane dakikayı göstermek üzere dört haneli zaman göstergesi sistemi olacaktır. Cihazda, sıcaklık ve zaman bütünleşmiş sistem olarak takip edilecektir.

- Cihaz, doymuş buharı, elektrik ısıtıcısı, elektronik veya manyetik sistem araçları ile üretecektir. Cihazın buhar sistemi sıcaklık ve zamandan bağımsız olacaktır.

- Cihaz, işlem esnasında, ısıtma- sterilizasyon- buharın boşaltılması (egsoz-ayarlanabilir) veya doğal soğutma; ısıtma- sterilizasyon- buharın boşaltılması (egsoz-ayarlanabilir) - ılıtma ile eritme- ılıtma işlemlerinin yanın ısıtma-sterilizasyon-drain-kurutme veya sadece kurutma işlemlerinden birinin sırasını takip edecektir.

- Cihazın çift kilit sistemi, kapak kapanmasını kontrol sistemi, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık dedektör sistemi, su kesintisini önleyici sistemi, sensör kırılmasına, anormal zamana, güç kesintisine karşı geliştirilmiş hafızası, güvenlik vanası, ufak sızıntılar için açıklık, aşırı akım ve kısa devreye karşı geliştirilmiş güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Cihazın dış malzemesi paslanmaz çelik üzerine fırınlanmış melamin kaplamalı üst paneli ise ısıya dayanıklı kalıp reçinesinden oluşmalıdır.

- Cihazın kapağı parlak cilalı SUS 304 paslanmaz çelikten imall edilmiş olmalı ve kapağı kalıplanmış silikon conta ile (kendinden contalı) olmalıdır.

- Cihazın güvenliği için emniyet valfi 0.29 MPa basınca dayanıklı olmalıdır.

- Cihazın güvenliği için su test basıncı 0.58 MPa olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi maksimum 2,6 kW/12A olmalıdır.

- Cihaz GMP/GLP 'ye uygun üretilmelidir ve istenildiğinde bu dökümanlar ücreti karşılığında sağlanmalıdır.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220/230/240V’da çalışacaktır.

- Cihazın üzerinde  paslanmaz çelikten yapılmış, esnek su hortumu olacaktır.

- Cihaz ile birlikte 300x300 mm boyutlarında iki adet paslanmaz çelikten yapılmış tel sepet, atık bidonu ve hazne boşaltma tepsisi verilecektir.

- Cihaz ile  opsiyonel olarak istenildiğinde 270x400 mm ve 270x600 mm ebatlarında tavalı paslanmaz çelik sepet, 270x270 mm ebatlarında paslanmaz kova ve 270x180mm ebatlarında paslanmaz sargı tamburu verilmelidir.

- Cihaz ISO ve CE belgelerine sahip olacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.