DİK TİP OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olacaktır.

- Cihaz dik tip olacaktır.

- Merkezi kilit sistemi ile kapak kolayca kilitlenecektir.Cihaz tek bir parmak hareketiyle açılıp kapanabilecek, kapak otomatik menteşe sistemi ile hafifçe aşağı ve yukarı hareket ettirilebilecektir.

- Cihazın kontrol paneli gövdede olacaktır.

- Cihazın çift iç kilit sistemi bulunacak; operasyon sırasında sıcaklık güvenlikli bir bölgeye düşene kadar kilitli kalacaktır.

- Cihaz LCD ekrana sahip olacaktır.

- Cihazın içinde bulunduğu işlem, program numarası, sıcaklık, kalan zaman, basınç,  kapak durumu tek bir ekrandan açık ve net bir şekilde izlenecektir.

- Cihazın içinde bulunduğu işlem, program numarası, sıcaklık, kalan zaman, basınç,  kapak durumu tek bir ekrandan açık ve net bir şekilde izlenecektir. Ayrıca ekranda çevirme tuşu ile çalışma sıcaklığı ve zamanın büyütülmüş hali gözlemlenebilmelidir.

- Basınç sıcaklığa kıyasla daha yüksek olduğu durumlarda doygun buhar elde edilene kadar darbeli hava tahliyesi devreye girmelidir. Ayrıca basit numuneler için sıcaklık-zaman ile kontrol edilen başka bir tahliye sistemi seçilebilmelidir. Böylece darbeli hava tahliyesine kıyasla daha toplam sterilizasyon süresinin kısaltılması sağlanmalıdır.

- Cihazın egzoz şişesi önden yüklemeli olmalıdır.

- Cihazda doygun koşullara ulaşmak için bütünleştirilmiş sıcaklık ve basınç kontrolü bulunacak, hava tasfiyesi doygun koşullar sağlanana kadar devam edecektir.

- Cihazın 16 program hafızalı mikroprosesör kontrolü bulunacaktır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak numune sıcaklık sensörü takılabilmelidir. Bu sensör numunenin soğuk bölgesine yerleştirilerek daha iyi bir sterilizasyon yapılmasını sağlamalıdır.Zamanlayıcı ancak bu numune ayarlanan sıcaklığa ulaştığında başlamalıdır. Ayrıca bu sensör ile kapak kilidinin kilit açma sıcaklığı 80-98 °C arasında ayarlanabilmelidir. Böylece hem sterilizasyon güvenilirliği hem de sterilizasyon süresinin azalması aynı anda gerçekleştirilmiş olur.

- Cihaza opsiyonel olarak yazıcı bağlanabilmelidir. Bu yazıcı sterilizasyona başlama tarih ve saatini yazmalı ayrıca her dakikada bir hazne sensörü ve numune sıcaklık sensörünün iki sıcaklığını ve basıncı yazmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak RS232C arayüzü takılabilmeli ve destek yazılımı "ALP LOGGER" verilmelidir. RS232C ve destek yazılımı ile sıcaklık-zaman, sterilizasyon hazne basıncı, operasyonel prosesler ve olağan dışı verileri günlük sterilizasyon prosesi altında PC ye transfer edebilmelidir. Sıcaklık zaman verileri bir grafikte gösterilebilmelidir. Ayrıca Microsoft Exel'e aktarılabilmelidir. RS232C ve USB arasındaki kablo aksesuar olarak sağlanmalıdır.

- Cihazda kolay kurulum ile açık ve kapalı kaplarda sıvı, katı, atık, çözünme sterilizasyon programları bulunacaktır.

- Cihazın kullanımı kolay olmalı; uygun program seçilip kabin doldurulduktan sonra “start” butonuna basılmasıyla işleme başlanabilmelidir.

- Cihaz, operasyon sonrası, buharı yavaşça serbest bırakmalı yada ayarlama sistemi ile doğal olarak soğutmalıdır.

- Cihazda hızlı soğutma fanı standart olarak bulunmalı, böylece 80 °C'nin altındaki güvenli sıcaklıklara daha kısa sürede ulaşmalıdır.

- Cihaz vakumlu olmalıdır.

- Cihazın su sızdırmaz vakum pompası bulunmalıdır.

- Cihaz sterilizasyondan sonra ıslak objelerin kurumasını vakumla sağlanmalıdır.

- Cihaz ön vakum özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın ön vakum işlemi dönen bir su halkasına sahip güçlü üç darbeli güçlü vakum pompası ile hazne ve nesnelerden kalan tüm havayı tamamen çıkarmalı, doymuş buharın nesnelere iyi bir şekilde nüfuz etmesini sağlayarak, tamamen etkili sterilizasyon sağlamalıdır.

- Cihaz vakumla kurutma işlemini, sterilizasyondan sonra buharla ıslanan numuneleri vakum pompası ve kurutma ısıtıcısı kullanarak yapmalı ve buhar 0,2 µm mikro ön filtreden geçirerek temiz bir şekilde kurutulmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi dünya standartlarına ve EMC standartlarına uyumlu olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak ön ısıtmalı otomatik su besleme sistemi takılabilmelidir ve bu sistem suyu direk şebeke suyundan almalıdır. Böylece çalıştırıldıktan sonra ısınma süresini kısaltmak için haznedeki su her zaman kaynamaya yakın tutulmalıdır. Bu opsiyon sipariş aşamasında verilmelidir.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak GMP için hibrit bir recorder takılabilmelidir. Bu recorder 2-5 noktalı sıcaklık sensörü ve 1 basınç  sensöründen oluşmalıdır. Bu opsiyon sipariş aşamasında verilmelidir.

- Cihazın kabini SUS 304 yüksek kalite paslanmaz çelikten mamul ve PED EN/97/23/EC standartları ile uyumlu olmalıdır.

- Cihaz; buhar sterilizasyonu, ılıtma ve erime için tasarlanmış olacaktır.

- Çalışmaya başlamadan hemen önce sterilizasyonun bitmesini sağlamak için kullanıcının isteğine göre cihaz programları ay, gün, saat ve dakika olarak başlatabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Herhangi bir güç kesintisine karşı, işlem hafızaya alınacaktır, ve çalışma gücü tekrar temin edildiğinde yeniden devreye girecektir.

- Cihazın toplam hacmi en az 117 litre olmalıdır.

- Cihazın çember ölçüsü en az 400x820 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 620x820x1160 mm, ve ağırlığı 133 kg. olmalıdır.

- Opsiyonel olarak; obje sıcaklık sensörü, yazıcı ve  kova sağlanabilecektir.

- Cihazın sterilizasyon aşamasında kullanılabilir maksimum sıcaklığı 140ºC ve kullanılabilir maksimum basıncı 0.270 MPa (2.7 bar) olacaktır.

- Cihazın kullanılabilir sterilizasyon için sıcaklığı 100-140ºC, eritme için sıcaklığı 40-99ºC, ılıtma için sıcaklığı 40-60 ºC olacaktır.

- Cihazda işlem sırasında geçen zaman sterilizasyon ve eritme süresi 48 saate kadar veya sürekli ayarlanabilmeli ve ılıtma için geçen zaman başlangıç zamanından 48 saate kadar ayarlanabilmelidir.

- Cihazda otomatik ve manuel boşaltım vanası bulunmalıdır.

- Cihazın çift kilit sistemi, kapak kapanmasını kontrol sistemi, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık dedektör sistemi, su kesintisini önleyici sistemi, sensör kırılmasına, anormal zamana, güç kesintisine karşı geliştirilmiş hafızası, güvenlik vanası, ufak sızıntılar için açıklık, aşırı akım ve kısa devreye karşı geliştirilmiş güvenlik sistemleri bulunacaktır.

- Cihazın güvenlikli basınç işlemi 0.290 MPa değerinde, hidrostatik test 0.538 MPa değerinde olacaktır.

- Cihazın basınç göstergesi -0,1~ 0.6 MPa (0~6.0 bar) arasında olacaktır.

- Cihazın basınç sensörü -0,1~ 0.5 MPa arasında olmalıdır.

- Cihaz tek fazlı 21A, 50/60 Hz. ve 220/230/240V’da çalışacaktır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 4.0/4.1/4.3 kW olacaktır.

- Cihazın ile birlikte atık bidonu ve Ø380 x 400 mm ebatlarında 2 adet paslanmaz tel sepet, tahliye hortumu ve su besleme hortumu standart olarak verilmelidir.

- Cihaz ile  opsiyonel olarak istenildiğinde 370x400 mm ve 370x600 mm ebatlarında tavalı paslanmaz çelik sepet, 360x300 mm ebatlarında paslanmaz kova verilmelidir.

- Cihaz ISO ve CE belgelerine sahip olacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın T.C. Sanayi Bakanlığı onaylı servis sonrası hizmet yeterlilik belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.