SOĞUTMALI SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz, mikroprosesör kontrollü ve yer tipi olmalıdır.

- Cihaz fırçasız yüksek performanslı direk döndürücülü rotora sahip olmalıdır.

- Cihazın soğutma sistemi CFC bakımından temiz ve güvenli olmalıdır.

- Cihazın maksimum hızı 15.000 rpm olmalıdır.

- Cihazın maksimum  RCF değeri 24.878 x g olmalıdır.

- Cihazın maksimum kapasitesi 6x750 ml olmalıdır.

- Cihaz ile beraber 6x250 ml angle rotor verilmelidir. ve bu rotor ile 12.000 rpm ve 20.929 rcf e kadar çıkmalıdır.

- Cihazın rotoru otoklavlanabilir  ve maksimum R ölçüsü 130 mm olmalıdır.

- Cihazın hızı 1 rpm’lik aralıklarla set edilebilmelidir.

- Cihaz rotor sıcaklığına karşı hassas olmalıdır. Cihazda ki soğutma sistemi rotor sıcaklığını set edilen sıcaklığın maksimum ± 1 C etrafında tutmalıdır.

- Cihaz , laboratuvar kimyasallarından etkilenmeyen karbon fiber yapılı olmalıdır.

- Cihazın dengesizlik,yüksek hız,yüksek sıcaklık ve kapı açık kaldığı gibi hata durumları ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın otomatik rotor tanıma özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın rotorları metal rotorlara oranla daha kolay taşınabilir olmalıdır.

- Cihazın adaptörleri esnek olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı – 10°C ile + 40°C arasında olmalıdır.

- Cihaz 99 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar set edilebilmelidir.’HOLD’ butonu ile sürekli çalıştırma modu seçilebilmelidir.

- Cihazın 10 adet hızlanma ve 10 adet yavaşlama profili olmalıdır.

- Cihazın rotor yarı çapı 0.1 mm’den maksimum yarıçapa kadar set edilebilmelidir.

- Cihazın göstergesinden rpm, rcf, zaman , sıcaklık, sıcaklık limiti , program, yavaşlama ve hızlanma zamanı , rotor numarası , rotor yarıçapı, ∫ω2dt,  self test özellikleri görülebilmelidir.

- Cihazın spin down fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaza kullanıcı şifresi girilebilmelidir.

- Cihazda otomatik güvenlik ve alarm sistemi bulunmalıdır.

- Cihazda otomatik RPM/RCF hespalama özelliğ bulunmalıdır.

- Cihaz 220 V 60 Hz ve tek fazda çalışabilmelidir.

- Cihazın motoru 5 yıl garantili olmalıdır.

- Cihaz  ve rotorlar , imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ile ücretsiz,müteakip 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça , bakım ve onarım garantilidir.

- Üretici firma ISO 9001 belgesine sahiptir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

# İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunmaktadır.