DİJİTAL HASSAS ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ısı ve sıcaklık için hassas kontrol sağlamalıdır.

- Cihaz mikroprosesör dijital geri besleme kontrollü olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ve zaman için arkadan aydınlatmalı dijital LCD göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazın maksimum sıcaklığı 500 °C sıcaklık doğruluğu set edilen sıcaklıkta  ±0.3 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrol çözünürlüğü 0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca süresiz çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazın tabla boyutları 200 x 200 mm olmalıdır. Asit ve kimyasal dirençli, temizlenmesi kolay cam seramik olmalıdır.

- Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır

- Cihaz hafıza fonksiyonuna sahip olmalı, sıcaklık ve zaman set değerleri hafızaya alınabilmeli ve locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazda kullanıcının güvenliğini sağlamak için yüzey sıcaklığının 50 0’nin üzerinde olduğunu gösteren LED lamba bulunmalıdır.

- Cihaza istendiğinde Pt 100 sensörü takılarak kabın içindeki numune sıcaklığı hassas olarak ölçülebilmelidir.

- Cihazın ısıtıcı gücü 850 W olmalıdır.

- Cihazın boyutları 205x345x135 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.3  kg olmalıdır.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

# Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.