# ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN VE SICAKLIK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa üstü  tipte olmalıdır.

- Cihaz geniş LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihaz yüzde veya binde hava doymuşluğunda çözünmüş oksijeni ve sıcaklık ölçümünü eş zamanlı olarak LCD ekranından gösterebilmelidir.

- Cihaz; 0.00....+20.00 ppm/ 0.0-200.0%  arasında çözünmüş oksijen ve -6.0..50.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ; Ç.O için   ±0.2 %   ve sıcaklık için ±0.3 oC  olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü Ç.O için 0.01ppm / 0.1 %  ve sıcaklık için 0.1 oC olmalıdır.

- Cihaz  -10.0 / + 50 .0 0C arasında otomatik sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaz ; kullanıcı seçimli 0.0 ile 40.0 ppt arasında tuzluluk ve 600 ile 1100 mBar arasında  basınç kompenzasyonlu  çözünmüş oksijen okumaları yapabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık sensörü  termistör 25 derecede  10k ohm olmalıdır.

- Cihaz bir nokta kalibrasyonu yapabilmelidir. Kalibrasyon verilerini hafızasında saklayabilmelidir.

- Çözünmüş oksijen ölçümlerinde polarografik çözünmüş oksijen probları kullanılmalıdır.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır..

- Cihaz 6 adet 1.5V batarya veya 115/230V AC adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın RS-232C interfaz çıkışı olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri 165 x 230 x 80 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 650 g (bataryalı) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir