KLİNİK SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır, hastane ve araştırma laboratuarlarında kullanılacak özellikte olmalıdır.

3. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum hızı 4,000 rpm ve maksimum RCF değeri 2,700 xg olmalıdır.

4. Cihazın açılır rotor ile birlikte maksimum hızı 4,000 rpm ve maksimum RCF değeri 2,774 xg olmalıdır.

5. Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum kapasitesi 16x15 ml, açılır rotor ile birlikte 4x100 ml olmalıdır.

6. Cihaz LCD dijital göstergeli olmalıdır ve hız, kalan zaman buradan okunabilmelidir.

7. Cihazın siyah zemin üzerine parlak mavi yazı ile kolay okunan LCD ekranı bulunmalıdır.

8. Cihaz hıza ve tuşlarla girilecek olan RPM değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmelidir ve ekranda gösterebilmelidir.

9. Cihazın eldivenle kullanıma da uygun membran tuşları bulunmalıdır.

10. Cihazda SOFT START/STOP fonksiyonu bulunmalıdır.

11. Cihazda yumuşak hızlanma ve yavaşlama sağlanması için SOFT spin tuşu bulunmalıdır.

12. Cihazın zaman ayarı 99 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir. Cihaz zamandan bağımsız olarak da sürekli olarak çalışabilmelidir.

13. Cihazın gürültü seviyesi ≤56 dB olmalıdır.
14. Cihaz maksimum hıza ≤20 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri ≤25 saniyede frenleme yapabilmelidir.

15. Cihazın 10 program hafızası olmalıdır.

16. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.

17. Cihazın güvenli kapak kilidi bulunmalıdır.

18. Cihazın çalışması tamamlandığında kapak otomatik olarak açılmalıdır.

19. Cihazda kapak düşme  koruması bulunmalıdır, bu durum örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına kolaylık ve güvenilirlik sağlamalıdır.
20. Cihazın güç tüketimi 300 VA olmalıdır.

21. Cihazın boyutları (GxDxY) 375x480x260 mm olmalıdır.

22. Cihazın rotorsuz ağırlığı 19,5 kg olmalıdır.
23. Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.
24. Cihaz ile birlikte 16x15 ml kapasiteli, sabit açılı rotor ile beraber verilmelidir. 
25. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

26. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
27. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

28. İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

