DİSTİLE SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

2. Cihaz saatte 12 lt su üretebilecek kapasitede olmalıdır.

3. Cihazın soğutma suyu akış hızı 3,3 lt/dk olacaktır.

4. Cihazın ürettiği saf suyun iletkenliği 25 ⁰C’de 2.3 µS/cm olmalıdır.

5. Cihazın tank rezervuar kapasitesi 24 lt olmalı ve paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

6. Cihazın evaparatör kısmı paslanmaz çelikten yapılma olmalı ve kolayca çıkarılıp takılabilmelidir.

7. Cihazın kondenseri paslanmaz çelikten olmalı ve rezervuar tank içinde olmalıdır.

8. Cihaz tamamen dolduğu zaman tekrar otomatik olarak çalışabilir olmalıdır.

9. Cihazın ısıtma elemanları paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

10. Cihaz su seviyesi düştüğü zaman işlemi otomatik olarak kesecektir.

11. Cihazın açma kapama düğmesi ve pilot ışığı ön panelde olacaktır.

12. Cihazın ürettiği distile suyun çıkışı cihazın ön tarafında olmalıdır.

13. Cihazın çalıştığı ortam sıcaklığı 10 ⁰C~40 ⁰C arasında olmalıdır.
14. Cihazın ölçüleri 780x410x670 mm ( g x d x y ) olmalıdır.

15. Cihazın net ağırlığı 40,5 kg olacaktır.

16. Cihazın güç tüketimi 9,0 kW olmalıdır.

17. Cihazda gaz eksoz sistemi olmalıdır.

18. Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışabilir olmalıdır

19. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

