DİJİTAL REFRAKTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dijital refraktometre  deniz suyu, fizyolojik tuzlu çözelti ve ölçülen çözeltinin kırılma indeksi gibi çözeltinin tuzluluğunu ve özgül ağırlığını ölçmek için kullanılmalıdır.

- Cihaz dış ortamlarda da kolayca taşımanıza olanak sağlayan kompakt yapılı olmalıdır.

- Cihaz yüksek ışığa sahip bir ortamda algılamayı kolaylaştırması için prizma kapağına sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan numune bölmesi korozyona dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazda bulunan kaymaz taban ile cihazın ve işlemin güvenliği sağlanmalıdır.

- Cihaz geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın ölçüm skalası; %0 ila 28 tuzluluk ve 1.3330-1.4098 RI (nD)  olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0.1% tuzluluk ve 0.0001 nD olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±0.2% tuzluluk ve ±0.0003 nD olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu damıtılmış su ile yapılabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.