DİJİTAL REFRAKTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz şeker solüsyonları içindeki refraktif indeksin veya konsantrasyonun kolayca tespit edilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

- Cihaz soya sosu, domates sosu gibi birçok ürünün konsantrasyon ölçümünde; reçel, şurup ve sıvı şeker içeren gıdaların brix ölçümlerinde; meyve suyu, asitli içeceklerin üretim, kalite kontrol testlerinde kullanılabilmelidir.

- Cihaz dış ortamlarda da kolayca taşımanıza olanak sağlayan kompakt yapılı olmalıdır.

- Cihazın ölçüm skalası; %0.0 ila 53.0 aralığında olmalı, (%Brix) biriminden neticeyi vermelidir.

- Cihaz  10°C ila 100 °C arasında sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

- Cihazın çözünürlüğü 0.1% Brix ve sıcaklık için 0.1 ⁰C olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±0.2% Brix ve sıcaklık için ±1 ⁰C olmalıdır.

- Cihazın verimli çalıştığı ortam sıcaklık aralığı 10°C ila 40°C olmalıdır.

- Cihaza konacak numune miktarı 0.3 ml olmalıdır.

- Cihazın test süresi 3 sn olmalıdır.

- Cihaz, 2 adet AAA pil ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 130 x 55 x 25 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 100 g olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.