CLASS B-II MEDİKAL OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz klinik çalışmalarda, ilaç endüstrisinde, biyoteknolojide vb. alanlarda kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz Class-B sterilizasyon grubunda EN285 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz Class II Medikal Cihazlar (NIDS) grubunda bulunmalıdır.

- Cihazın çalışması sırasıyla aşağıdaki şekilde olmalıdır

Pre-vakum ---> Buhar üretimi ---> Buhar püskürtme ---> Sterilizasyon ---> Egzoz ---> Post-vakum kurutma ---> Program bitiş

- Cihaz mükemmel sterilizasyon için Pre-vakum hava uzaklaştırma ve Pos-vakum kurutma sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazdaki dahili buhar jeneratörü otomatik olarak su sağlayarak ve hazneye buhar püskürtmelidir.

- Cihazın su püskürtücü vakum pompasının sıvı kontrol etkinliği en az 1800 L/saat olmalıdır.

- Cihazın hava filtrasyon sistemindeki 0,3 um HEPA Filtre etkinliği en az %99.97 olmalıdır.

- Cihaz kullanıcı güvenliği için otomatik çift kapı kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Cihaz 6 adet kayıtlı programa 1 adet kullanıcı tarafından oluşturulabilir şeklinde ayarlanabilir olmalıdır. Programlar aşağıdaki şekilde olmalıdır.

| Mod | Sıcaklık(0C) | Basınç(bar) | Sterilizasyon Süresi(dk) | Kurutma Süresi(dk) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unwrapped 1 | 121 | 1.1 | 20 | 30 |
| Unwrapped 2 | 134 | 2.1 | 5 | 30 |
| Wrapped 1 | 121 | 1.1 | 30 | 30 |
| Wrapped 1 | 134 | 2.1 | 15 | 30 |
| Liquid | 121 | 1.1 | 20 | 0 |
| Bowie Dick | 134 | 2.1 | 4 | 5 |
| User Program | 110-135 | 0.4-2.3 | 4-30 | 0-60 |

- Cihaz LCD ekrana ve çalıştığını gösteren LED lambaya d-sahip olmalıdır.

- Cihaz oluşabilecek arızaları ekranda hata kodları ile göstermelidir.

- Cihazda sesli ve görsel alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz sağlam ve kullanışlı kilitlenebilir tekerleği sayesinde kolayca yer değiştirilebilmelidir.

- Cihaz termal yazıcıya sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 90 litre kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklık aralığı 110-135 0C arasında olmalıdır.

- Cihazın analog veya dijital basınç göstergesi bulunmalıdır ve 0.4~2.3 atm arasında göstermelidir.

- Cihazın 60 dakika süre ayarı bulunmalıdır ve herhenagi bir arızada veya süre bittiğinde alarm vermelidir.

- Cihaz  Cihaz mikroprosesör dijital PID full otomatik kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz manuel dikey açılabilir kapıya ve otomatik kapı kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın iç haznesi çift ceketli, güçlendirilmiş ve elektro cilalanmış olmalıdır.

- Cihaz 2 adet delikli, paslanmaz çelik sepete sahip olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, basınç, akım koruması bulunmalıdır ayrıca hata tespit edici sensörleri bulunmalıdır.

- Cihazın iç haznesi 304 paslanmaz çelik basınçlı kap olmalıdır ve dış yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın iç haznesi (wxdxh) en az 338 x 712 x 378 mm, dış haznesi en fazla 625x990x1300 mm olmalıdır.

- Cihaz en fazla 280 kg olmalıdır.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE  belgesi bulunacaktır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.