CLASS-II DÜŞÜK SICAKLIK PLAZMA STERILIZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz cerrahi endoskoplar, katater, motorlu elektrikli cerrahi aletler gibi basınç, yüksek sıcaklık, buhar ve suya karşı hassas tıbbi aletlerin sterilizasyonu için kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz Class II Medikal Cihazlar (NIDS) grubunda bulunmalıdır.

- Cihaz EN13060/EN867-5 Lumen test sertifikasına sahip olmalıdır ve bu serttifikaya göre lümen değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Flexible Lumen: Ø1x12.000 mm

-Paslanmaz çelik Lumen: Ø1x1.000 mm

-Single through (tek geçişli) Lumen : Ø1x1500 mm

- Cihaz özel H2O2 (hidrojen peroxsit) enjeksiyon sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz yüksek performans mikroprosesör 7" dokunmatik kontrolör ve LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz hata teşhisi ile oluşan hatayı ekranda görüntüleyerek herhangi bir hata durumunda çalışmayı durdurma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz kullanıcı güvenliği için otomatik kapı kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Cihaz % 50 H2O2 (hidrojen peroxsit) kullanılması nedeniyle ekonomik olmalıdır.

- Cihaz kompakt boy, gövde ve kare iç bölmesiyle effektif kullanıma sahip olmalıdır.

- Cihazın sterilizasyon prosesi aşağıdaki sırayla olmalıdır;

- Pre-chamber cleaning (ön-hazne temizliği) : Pre- vakum ---> H2O2 enjeksiyonu ---> Difüzyon

- Plazma sterilizasyonu: Vakum---> Plasma processing ve Sterilizasyon ---> H2O2 enjeksiyonu ---> Difüzyon

- Post-chamber temizliği: Vakum ---> Plazma processing---> Ventiling (havalandırma)

- Cihaz termal yazıcıya sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 56 litre hacme sahip olmalıdır.

- Cihazın maksimum sterilizasyon sıcaklığı 60 0C olmalıdır.

- Cihazın sterilizasyon malzemesi %50'lik % 50 H2O2 (hidrojen peroxsit) olmalıdır.

- Cihazın vakum kapasitesi 400 litre/ dk olmalıdır.

- Cihaz hızlı/ standart/ yoğun/ vakum test çalışma modlarına sahip olmalıdır.

- Cihazın oda çalışma koşulları: 700-1060 hPa, 10-40 0C ve % 30-75 nem şeklinde olmalıdır.

- Cihazın 7" lik LCD dokunmatik ekranında sıcaklık, süre, program basamağı ve vakum kontrol edilebilir olmalıdır.

- Cihaz itmeli kilitli kapı sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın 2 adet delikli paslanmaz çelik tepsisi olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık koruması, kaçak akım önleyici güvenlik birimi olmalıdır.

- Cihazın iç haznesi gçlendirilmiş ve elektro polisajlanmış 304 paslanmaz çelikten, dış malzemesi için 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın iç ebatları (wxdxh) 285x700x285 mm, dış ebatları (wxdxh) 680x880x890 mm olmalıdır.

- Cihaz en fazla 172 kg olmalıdır.

- Cihazın yedek aksesuarları Paslanmaz çelik delikli tepsi, 100 ml H2O2 için şişe, yedek şişe, 4 roll termal recorder için kağıt, değiştirilebilir hava filte kiti olmalıdır.

- Cihazla beraber istenildiğinde kaçak yağ trap, vakum pompası için 1 litre yağ, tekerlekli stand, 100 ad biyolojik indikatör ve 250 parça kimyasal indikatör opsiyonel olarak verilmelidir.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE  belgesi bulunacaktır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.