MİNİ CO2'Lİ SOĞUTMALI  İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hücre/doku kültürü ve transferinde, embriyo/ mikroorganizma kültürü çalışmalarında kullanılmalıdır..

- Cihaz çift dalgaboyu tipinde NDIR CO2 sensöre sahip olmalıdır.

- Cihazın CO2 aralığı % 0-10 olmalıdır ve %0.1 aralığında kontrol edilebilmelidir.

- Cihaz ABS resin çembere ve kaplamaya sahip olmalıdır ve bu sayede hafif ve kompakt dizeyna sahip olmalıdır.

- Cihaz soğutma/ ısıtma Peltier çalışma sistemine sahip olmalıdır. Bu ısıtma/soğutma sistemindetermoelektrik yarıiletken element kullanılmalıdır. ve ayrıca bu sistem sayesinde gürültü seviyesini <20 dB seviyesine indirmeli ve güç tüketimini azaltmalıdır.

- Cihaz Auto-tuning özelliği sayesinde numunenin termal tepkisinin cevabına göre ve termal özelliğine göre yüksek stabilite sağlamalı ve hızlı cevap vermelidir.

- Cihaz 20 litre çalışma hacmine sahip olmalıdır.

- Cihaz 40C... 45 0C arasında çalışma sıcaklığına sahip olmalıdır ve sıcaklık PID dijital ekranından kontrol edilmelidir.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu boşken ±0.2 0C, ve 37 0C de iken ±0.2 0C olmalıdır.

- Cihaz gravity akış sirkülasyon hava akış tipine sahip olmalıdır.

- Cihaz 1 adet delikli ABS rafa sahip olmalıdır ve bu rafın ebartları 210 mm genişlik, 230 mm derinlik ve 8 mm kalınlık şeklinde olmalıdır. Ayrıca bu rafın yüksekliği 3 kademeli şeklinde ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın yoğuşma tahliyesi natural evaporasyon şeklinde olmalıdır.

- Cihaz aşırı sıcaklık ve akım  korumasına sahip olmalıdır ve hata sensörüne sahip olmalıdır.

- Cihazın iç ebatı (wxdxh) 231x265x360 mm dış ebatı (wxdxh) 280x330x510 mm olmalıdır.

- Cihaz en fazla 10 kg olmalıdır.

- Cihaz 56 W güç tüketimine sahip olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte 1 adet CO2 tüpü ve regülatörü birlikte verilmelidir.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE  belgesi bulunacaktır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.