ÇİFT FONKSİYONLU ETÜV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz çift amaçlı olmalıdır. Hem etüv hem de inkübatör olarak çalıştırılabilmelidir.

- Cihaz fuzzy PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda LCD ekran olmalıdır.

- Cihazda hava sirkülasyonu fan aracılığı ile sağlanmalıdır.

- Cihaz 85 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihaz inkübatör olarak ortam sıcaklığı +10 °C~80 °C’ye kadar ±0.5 °C kontrollü olarak, ortam sıcaklığı +80°C ~250 °C aralığında ise sterilizatör olarak ±1 °C kontrollü işlem yapabilmelidir.

- Cihazda sıcaklık homojenitesi inkübatör için % ±1, etüv için % ±1.5 olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık 0.1 derece hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

- Cihazda yer alan bağımsız sıcaklık sınırlayıcı ile deney materyalinin yüksek sıcaklıktan etkilenmemesi için ekstra koruma sağlanmalıdır.

- Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı aynalı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine korozyona dayanıklı Akzo toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı alüminyum silika elyaf olmalıdır.

- Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır.

- Cihaz kullanıcıyı koruma amaçlı üstü, yanları ve kapağı ısı yalıtımlı bir materyal ile kaplı olmalıdır.

- Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 15 kg olmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda ısıtma paslanmaz çelik tel ile sağlanmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklığa karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazın havalandırma portu cihazın üst kısmında yer almalı ve iç çapı 28 mm olmalıdır.

- Cihazda maksimum ses düzeyini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ses yalıtım malzemesi ile kaplı ve yüksek kapasiteli fan motoru içermelidir.

- Cihazda kullanıcının en ideal deney sonuçlarını elde edebilmesi için fan motor hızı ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi inkübasyon için 0.5 kW, etüv için 1.8 kW  olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 450 x 450 x 450 mm (g x d x y), dış boyutları 567 x 640 x 853 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazda opsiyonel olarak RS485, USB, yazıcı ve SMS alarmı bulunmalıdır.

- Cihaz AC 220 V/8.2 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.