 VAKUMLU FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz PID kontrollü LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihaz 53 litre kapasiteli olmalıdır.

3. Cihazın max. vakum değeri  ≤133 Pa (1 mmHg)  olmalıdır. 
4. Cihazın vakum manometresi 0-0.1 Mpa (760mmHg – 10 mmHg) arası değerleri göstermelidir.

5. Vakum göstergesi kolay okunabilir olmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık ekran çözünürlüğü 0.1°C, sıcaklık dağılımı ± 1 °C olmalıdır.

7. Cihazda 0C veya 0F seçenekli sıcaklık göstergesi bulunmalıdır.

8. Cihazın ısıtması 4 yönlü ısıtma tipinde olmalıdır.
9. Cihazın kapısı sertleştirilmiş camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır. Ayrıca numunelerin daha iyi görünebilmesi için iç hazneye entegre LED lamba bulunmalıdır.

10. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine epoksi toz boya kaplı olmalıdır. 

11. Cihazın silikon  kapı contası bulunmalıdır. 

12. Cihaz 1~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır. 
13. Cihazın iç boyutları 415 x 370 x 345 mm (g x d x y), dış boyutları 720 x 525 x 535 mm (g x d x y) olmalıdır.

14. Cihazda standart 2 adet raf bulunmalıdır. Cihaz max. 5 adet raf almalıdır ve bu raflar ayarlanabilmelidir.
15. Cihazda güvenliği sağlamak için devre kesici ve aşırı sıcaklık koruması bulunmalıdır.

16. Cihazın güç tüketimi 1400 W olmalıdır.

17. Cihaz 220 V şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

