ENDÜSTRİYEL TİP HOMOJENİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz düşük, orta ve yüksek yoğunluktaki sıvıların karıştırılmasına uygun olmalıdır ve sıvı içerisindeki granül materyallerinin homojenizasyonu sağlanmalıdır.

- Cihaz stabil performanslı mikro yüksek hızlı motora sahip olmalıdır.

- Cihaz dokunmatik TFT-LCD ekrana sahip olmalıdır ve bu ekran üzerinden hız ve zaman ayarı yapılabilmelidir.

- Cihaz hız hafızasına sahip olmalıdır ve bu sayede kapatılıp açıldığında ayarlanan hızdan devam edebilmelidir.

- Cihazın hız aralığı 1000-14000 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcı kontrol aralığı 1-1000 dk arasında veya sürekli çalışma moduna sahip olmalıdır.

- Cihazın ekranından gerçek zamanlı tork eğrisi, voltaj, akım,  frekans güç göstergesi fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz aşırı yük koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihazın karıştırma bıçağının maksimum torku en az 35 N.cm olmalıdır.

- Cihazın rotorun tepe doğrusal hızı 20.5 m/s olmalıdır.

- Cihazın karıştırma bıçak materyali AISI 304 olmalıdır.

- Cihazın karıştırma bıçağı çapı 70 mm olmalıdır.

- Cihazın standart stator yerleşimi 5 mm2/20 mm2/50 mm2 olmalıdır.

- Karıştırılacak numunenin minimum yüksekliği 50 mm, maksimum yüksekliği 236 mm olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi en az 500-40000 ml (H2O) olmalıdır.

- Cihazda kullanılacak numunenin maksimum yoğunluk değeri 8000 mPa.s olmalıdır.

- Cihazın çalıştığı ortam sıcaklığı 40 0C'yi ve ortam nemi %80'i geçmemelidir.

- Cihazın ebatları 215x310x700 mm ve 9,2 kg olmalıdır.

- Cihazın giriş gücü 850 W, çıkış gücü 500 W olmalıdır.

- Cihazla birlikte uç, stand ve nivosu birlikte verilmelidir.

- 15. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- 16. Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- 17. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- 18. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- 19. Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir