ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz LCD ekranlı ve dokunmatik tuşlara sahip olmalı ve erime eğrileri bu ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın erime noktası ölçüm aralığı oda sıcaklığı ile 300° C olmadır.

- Cihazın sıcaklık ekranı minimum okuma değeri 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazda doğrusal ısıtma hızı 0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,5 °C/dk olarak ayarlanmalıdır.

- Cihazın ölçüm doğruluğu 200°C’nin altında  ± 0.5° C, 200-300°C arasında  ± 0.8°C olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 510 x 380 x 360 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 12 kg’ı geçmemelidir.

- Cihaz RS232 interfazlı olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.