BİYOGÜVENLİK KABİNi TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir ve Class II B2 tipte olmalıdır.

2. Cihaz NSF 49 ve EN 12469 standartlarını karşılamalıdır.

3. Cihazda egzost hava çıkışı % 100 olmalıdır.

4. Cihaz LCD göstergeli olmalı, göstergeden çalışma alanı sıcaklığı, hava akış hızı, filtrelerin servis ömrü ve yanlış işlemleri önlemek amacıyla şifre ayarları kontrol edilebilmelidir.

5. Cihazda 1 adet HEPA ve 1 adet ULPA olmak üzere 2 adet filtre bulunmalıdır.

6. Cihazın temiz ortam seviyesi HEPA filtre için ISO level 5 (Class 100/100), ULPA filtre için ISO level 4 (Class 10/10) düzeyinde olmalıdır.

7. Cihazdaki filtre verimliliği HEPA için 0.3µm’de  ≥ 99.995%, ULPA için 0.12 µm’de          ≥ 99.999% oranında sağlanmalıdır.

8. Cihazda aşağı akış hızı 0.33 m/s, hava emme hızı 0.53m/s olmalıdır. 

9. Cihaz filtre hatası alarmı, fan aşırı yükleme alarmı, cam yüksekliği (200 mm) limit alarmı vermelidir. Cihazda aşağı ve içeri akış hızlarında dalgalanma %20’nin üstüne çıkarsa sistem alarm vermeye başlamalıdır.

10. Cihazda UV zamanlama fonksiyonu bulunmalıdır.

11. Cihazın 10⁰ eğimli ön cam yapısı bulunmalıdır.

12. Cihazın ön camı herhangi bir pozisyonda manuel olarak ayarlanabilmeli ve sterilizasyon için tamamen kapatılabilmelidir. Ön cam 6 mm den büyük sertleştirilmiş özellikte olmalıdır.

13. Cihazda bağlantılı kilit fonksiyonu bulunmalı ön cam açıldığında UV lamba kapanmalıdır.

14. Cihazda elektrik kesilmelerinden sonra parametre hafıza fonksiyonu bulunmalıdır.

15. Cihazı kullanan personel güvenliği korunması olarak koloni oluşturma birimi (CFU) tüm etki örnekleyicilerinde ≤10, kesit örnekleyicilerde CFU≤5 olmalıdır.

16. Cihazda ürün koruması bütün numune kaplarında koloni oluşturma birimi (CFU) ≤5 olmalıdır.

17. Cihazda çapraz kontaminasyon koruması bütün kültür kaplarında koloni oluşturma birimi (CFU)≤2 olmalıdır.

18. Cihazda yarı pik vibrasyon düzeyi ≤5µm olmalıdır.
19. Cihazda 1 adet 30 W UV lamba ve 2 adet 30 W floresans lamba bulunmalıdır.

20. Cihazdaki aydınlatma ≥900 lux olmalıdır.
21. Cihazda 1 adet suya dayanıklı elektrik prizi olmalı, güç kesintisine karşı koruma fonksiyonu bulunmalıdır.
22. Cihazın çalışma alanı paslanmaz çelik olmalıdır. 

23. Cihazın gürültü seviyesi ≤65 dB olmalıdır.
24. Cihazdaki max güç tüketimi 1KW olmalıdır.
25. Cihaz 1 operatörün kullanımı için uygun olmalıdır.
26. Cihazın iç ölçüleri 1000x520x640 mm olmalıdır.

27. Cihazın dış ölçüleri 1165x760x2200 mm olmalıdır.
28. Cihazda bulunan hava besleme filtresi 990x470x70 mm, hava egzoz filtresi 650x450x90 mm ebatlarında olmalıdır.
29. Cihazın  ağırlığı ~ 240 kg olmalıdır.  

30. Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

31. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

32. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

33. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

34. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

