PCR KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz numuneler üzerinde steril koşulların sağlanması için uygun olmalıdır. Ürün DNA incelemelerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Cihazda yüksek geçirgenlikli  T6 quartz UV lamba kullanılmalı bu sayede ultraviyole ışın iletim hızı ve buna bağlı olarak sterilizasyon etkisi sıradan cam lambalara göre daha yüksek olmalıdır. UV lamba 2 x 15W gücünde olmalıdır.

- Cihazda yüksek partikül tutma kapasiteli 50 mm kalınlıklı HEPA filtre kullanılmalıdır.  Hepa filtrenin ölçüleri 580 x 490 x 55 mm olmalıdır.

- Cihazda ön filtre bulunmalıdır.

- Cihazın tavanında çalışma alanını aydınlatan beyaz LED lamba bulunmalıdır. LED lamba gözü yormayan, uzun süre kullanımlı ve az güç tüketen özellikte olmalıdır. LED lambasının gücü 3-5 W olmalıdır.

- Cihazın hava akış hızı 0-0.3 m/s aralığında ayarlanabilmelidir. Kabinde Class 100 temiz oda standardı oluşturmalıdır.

- Cihazda ultra ince ve yüksek hava basınçlı fan bulunmalı ve 45Pa pozitif basınç oluşturmalıdır. Bu şekilde; kabine harici kirliliklerin girmesi engellenmelidir. Fan hızı 2450 rpm ve 60W gücünde olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyi 8 mm kalınlıklı polikarbon levha olmalı, sararmaya, ultraviyole ışınlara ve darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı üst plakası ve opsiyonel olarak seçilebilecek sıvı toplama haznesi 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın 3 kademeli ön kapısının maksimum açıklığı 535 mm olmalıdır. Kapı maksimum %90 oranında açılabilmeli bu açıklık 0-535 mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazda sızdırmazlık 45 ⁰C eğimli silikon veya lastik conta ile sağlanmalıdır.

- Cihazda temiz hava perdesi bulunmalı bu sayede dışardan girebilecek kirleticilerin önüne geçilmelidir.

- Cihazda filtre kutusunun UV sterilizasyonu, sterilizasyon etkisini etkili bir şekilde artırmalı, bu şekilde çalışma alanında bakteri üremesinin önüne geçilmelidir.

- Cihaz tek kişinin kullanımı için uygun olmalıdır.

- Cihazın içinde 2 adet elektrik prizi bulunmalıdır.

- Cihaz gürültü seviyesi  ≤60 dB olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 575 x 535 x 575 mm, dış ölçüleri 600 x 560 x 735 mm (D x G x Y) olmalıdır.

- Cihaz -25 ⁰C ile + 55⁰C ortam sıcaklığında ve ≤90% relatif nemde çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.