CAM REAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Reaktör sistemi, kurulması kolay modüler tasarıma sahip olmalıdır.

- Fırçasız karıştırma sistemi dijital göstergeli  ve kontrollü olmalıdır.

- Reaksiyon şişe hacmi 3 L olmalıdır.

- Reaktör ceketli olmalıdır, ceket kapasitesi 0.8 L olmalıdır.

- Yağ sirkülasyonu düşük giriş ve yüksek çıkış portlu olmalıdır.

- Reaktörde tahliye vanası yüksekliği 30 mm olmalıdır.

- Reaksiyon sıcaklığı -80~250 ⁰C arasında olmalıdır.

- Reaktördeki vakum değeri 0.098 Mpa olmalıdır.

- Reaktörde karıştırma hızı 0-800 rpm olmalıdır.

- Reaktörün karıştırma aksis çapı 8 mm olmalıdır.

- Reaktörün karıştırma gücü 90 W’dır.

- Reaktörde kademesiz hız ayarı yapılabilmelidir.

- Reaktörde nem göstergesi PT100 sensör dijital göstergesi olmalıdır.

- Reaktörde sızdırmazlık PTFE ile sağlanmalı karıştırma açıklık bağlantısı Ø 50 olmalıdır.

- Reaktör kondenseri  60 x 450 mm 24# standart ağızlı dikey tipte olmalıdır.

- Reaktörün damlama aparatı 29# standart ağızlı 500 ml sabit basınç hunisi olmalıdır.

- Reaktörün basınç düşürme aparatı 24# standart ağızlı basınç düşürme valfi olmalıdır.

- Reaktörün sıcaklık ölçüm tüpü 24#standart açıklıklı olmalıdır.

- Reaktörde tahliye yolu Ø60 bağlantı açıklıklı eğimli cam boşaltma valfi olmalıdır.

- Reaktörde vakum göstergesi bulunmalıdır.

- Reaktörde karıştırma bağlantısı kardan mafsal bağlantısı ile olmalıdır.

- Reaktörde karıştırıcı PTFE kaplı paslanmaz çelik karıştırma ucu ile sağlanmalıdır.

- Cihazın cam materyali borosilikat cam GG-17, destek çerçevesi SUS304 paslanmaz çelik olmalıdır.

- Reaktöre opsiyonel olarak toplama aparatı geri-akış dirseği, patlamaya dayanıklı frekans çevirici, patlamaya dayanıklı  0-1400 karıştırma hızlı motor EX40W, farklı çerçeve tipleri, ısı yalıtımı olarak yalıtımlı koton veya reaktör içi dijital sıcaklık göstergesi seçenekleri verilebilmelidir.

- Cihazın dış ölçüleri 350 x 410 x 1250 mm, stand ölçüleri 325 x 410 mm olmalıdır.

- Cihazın brüt ağırlığı 36 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.