CAM REAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Reaktörde AC motorlu karıştırma sistemi olmalıdır.

- Reaksiyon şişe hacmi 50 L olmalıdır.

- Reaktörün ara katman hacmi 12 L olmalıdır.

- Reaktörde bağlantı düşük porttan giriş ve yüksek porttan çıkış şeklinde olmalıdır.

- Reaktör şişesi numarası 6 olmalıdır.

- Reaktörde tahliye vanası yüksekliği 450 mm olmalıdır.

- Reaksiyon sıcaklığı -80~250 ⁰C arasında olmalıdır.

- Reaktördeki vakum değeri 0.098 Mpa olmalıdır.

- Reaktörde karıştırma hızı 0-450 rpm olmalıdır.

- Reaktörün karıştırma aksis çapı 12 mm olmalıdır.

- Reaktörün karıştırma gücü 120 W1/3’dir.

- Reaktörde kademesiz hız ayarı yapılabilmelidir.

- Reaktör düşük hızlı karıştırıcı kullanılmalı hız oranı 3:1 olmalıdır.

- Reaktörde karıştırma hızı LCD göstergeden takip edilebilmelidir.

- Reaktörde sıcaklık PT100 sensör dijital göstergesinden takip edilebilmelidir.

- Reaktörde sızdırmazlık PTFE ile sağlanmalı karıştırma açıklığı bağlantısı Ø 50 olmalıdır.

- Reaktör kondenseri  çift geri akışlı kondenser borusu 100 x 670 mm, 40# standart  ağızlı dikey tipte olmalıdır.

- Reaktörde geri akış (distilasyon) aparatı; tahliye anahtarlı geri akış dirseği 50# bilyalı freze ağzı olmalıdır.

- Reaktörün damlama aparatı 40# standart ağızlı 1L sabit voltaj hunisi olmalıdır.

- Reaktörün basınç düşürme aparatı 34# standart ağız basınç düşürme valfi olmalıdır.

- Reaktörün sıcaklık ölçüm tüpü 24#standart açıklıklı olmalıdır.

- Reaktörde katı yükleme PTFE kapaklı Ø80 bağlantı ağzı ile olmalıdır.

- Reaktörde tahliye yolu Ø80 bağlantı açıklıklı eğimli cam boşaltma valfi olmalıdır.

- Reaktörde bulunan vakum göstergesi düşük kaynama noktası olan maddeler için en iyi vakum derecesini gösterecek kalitede olmalıdır.

- Reaktörde karıştırma bağlantısı universal ortak bağlantı ile olmalıdır.

- Reaktörde karıştırıcı uç PTFE kaplı paslanmaz çelik anchor tip olmalıdır.

- Reaktör cam materyali borosilikat cam GG-17, destek çerçevesi paslanmaz çelik, boru bağlantı malzemesi SUS304 paslanmaz çelik olmalıdır.

- Reaktör frenli tekerlek tertibatı ile hareket ettirilebilmelidir.

- Reaktöre opsiyonel olarak raflı tipte ana gövde desteği, toplama şişeşi, patlamaya dayanıklı frekans çevirici, patlamaya dayanıklı  0-1400 karıştırma hızlı motor EX180W, farklı çerçeve parçaları, ısı yalıtım malzemesi olarak yalıtımlı koton, seramik yatak, mekanik sızdırmazlık parçaları, yatay tip kondenser ve PTFE reaktör kapağı seçenekleri verilebilmelidir.

- Cihazın dış ölçüleri 760 x 560 x 2450 mm olmalıdır.

- Cihazın paket ağırlığı 92 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.