ROTARY EVAPORATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dikey kondenserli olmalıdır.

- Cihazla geniş evaporasyon alanı sağlanarak çözücülerin numunelerden buharlaşma yoluyla verimli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

- Cihazın dijital göstergesi olmalıdır. Dönme hızı ve sıcaklık dijital olarak kontrol edilebilmelidir.

- Cihazda aşağı yukarı hareket ettirme özelliği motorize olmalıdır.

- Cihaz 0~160 mm aralığında aşağı ve yukarı hareket ettirilebilmelidir.

- Cihazın su banyosu sıcaklık aralığı 0~399 ⁰C arasında ayarlanabilir olmalıdır. Banyo dış yüzeyi yanmaya karşı korumalı ceketli sistem olmalıdır.

- Cihazın hızı 10-130 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın erişebildiği vakum değeri -0,098 Mpa olmalıdır.

- Cihazın evaporasyon kapasitesi su ≥ 3,2L/saat, alkol ≥6.5L/saat olmalıdır.

- Cihazda vakum çift conta ile sağlanmalı, contada kullanılan yüksek kalite Teflon (PTFE) yüksek vakum derecelerine ulaşılmasını sağlamalıdır.

- Cihazda bulunan PTFE tahliye vanası korozyona karşı dirençli olmalı kirlilik oluşturmamalıdır.

- Cihaz vakum transfer valfi, sistem vakumunu ve solvent distilasyonunu etkilemeden sürekli olarak toplayabilmelidir.

- Cihazın banyosu paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

- Cihazda buharlaştırma balonu 10 L olmalı, flanş çapı Ø95 mm olmalıdır. Toplama balonu 5 L olmalıdır.

- Cihazın dönme motoru faz AD indüksiyon tipte ve 90W gücünde olmalıdır.

- Cihazın opsiyonel olarak patlamaya karşı korumalı sistem ve çift toplama şişesi seçenekleri bulunmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü 4,8 KW olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 920x 550 x 1700 mm (u x g x y) şeklinde olmalıdır.

- Cihaz 220V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.