METALİK BONCUKLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda su yerine metal boncuklar kullanılarak ısıtma yapılmalıdır.

- Boncuklar sayesinde su banyosunda oluşan kirlilikler bu cihazda engellenmeli ve bu sayede cihaz bakıp gerekirmeyen yapıya sahip olmalıdır.

- Cihaz normal su banyolarından %50 daha fazla enerji verimliliği sağlamalıdır.

- Cihaz su geçirmez kaplarla çalışma sınırlamasını ortadan kaldırmalı ve bu sayede çok kuyulu plakalarla, petri kaplarıyla ve üstü açık numuneleri inkübe etme kolaylığı sağlamalıdır.

- Metalik boncuklar ± 180 °C yüksek termal iletkenliğine sahip olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde nem ve gaz geçirmez yapıya sahip olmalıdır ve mikrop öldürücüler kullanılmadan temiz tutulabilmelidir.

- Boncuların çapı 5-8 mm  ve yüksekliği 1-2 mm olmalıdır. Bu boncuklar sadece su banyolarında değil aynı zamanda dondurucular, fırınlar ve kuluçka makinelerinde de kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz minimum 6 litre kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığı +5 ile 80 °C arasında olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık homojenliği ±1 °C olmalıdır.

- Cihaz dijital ekranlı olmalıdır.

- Cihazın boyutları (WxHxD) 38.1 x 31.3 x 21.5 cm olmalıdır.

- Cihazın kullanılabilir hacmi (WxLxD) 15.24 x 30.48 x 15.24 cm olmalıdır.

- Cihaz paslanmaz çelik gövde ve kapağa sahip olmalıdır.

- Cihazın temizliği ayda bir %70 lik ethanol ile yapılması yeterlidir.

- Cihaz aşırı ısınmalara karkı korumalı termostata sahip olmalıdır.

- Cihaz mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

- Cihaz 19.9 kg olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte kapasitesini dolduracak kadar metalik boncuk verilmelidir.

- Cihaz 220V/50/60 Hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif veren firma Türkiye temsilcisi olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.