FREEZE DRYER(LİYOFİLİZATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz ithal olmalıdır.
2. Cihaz güçlü, rutin uygulamalar için kullanılabilecek tipte olmalıdır.

3. Cihazın chamber kapasitesi 4 litre olmalıdır.

4. Cihaz kondanseeri 3/4HP (SC15MLX) olmalı. Ayrıca soğutması R404Agazlarında oluşmalaıdır. 

5. Cihaz ekranda buz yoğunlaştırıcı(kondansatör) sıcaklığı ve toplam işlem zamanı göstermelidir.

6. Cihazın durum ve hata mesajları kolaylıkla anlaşılabilirdir ve hata mesajlarında kodlama sistemi kullanılmamalıdır.

7. Cihazın akrilik odasının ölçüleri en az çapı 30 cm, yüksekliği 40 cm olmalıdır

8. Cihaz akrilik odanın veya 300 mm çapındaki aksesuarların direkt monte edilebilmesi için plakaya sahip olmalıdır.

9. Cihazda istenildiğinde üst kapak ilave edilerek ön dondurma işlemi yapılabilmelidir.

10. Cihazın çalışma yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

11. Cihazın buz yoğunlaştırıcı(kondansatör) sıcaklığı -55 C derece olmalıdır.

12. Cihazın kondanser ünitesi istenildiğinde vacum kontsantratör cihazına bağalnarak bu cihazdan kontrol edilebilmelidir.

13. Cihaz buz kondansatörü ve buz kondansatör odası su için dranaj valfine sahip olmalıdır.

14. Cihazın maksimum kondansatör kapasitesi 3kg, performansı 2,5 kg/24 saattir.

15. Cihaz 230V/50 Hz şebeke gerilim ile çalışmalıdır.

16. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar komple verilmelidir.

· 0.4kW(0.5HP), 200 L/min, 1X10-3 torr kapasiteli yağlı tip vakum pompası

· Boşaltım Filtresi

· Vakum Hortumu

· Vakum Boşaltma Valfi

· Plaka

· Akrilik oda(chamber)

· 25 cm çapında 3 adet ısıtmasız raf

· 4 ad. Kauçuk valf

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

