DİK TİP DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz çift kompresörle – 90 dereceye kadar ayarlanabilmelidir.
3. Cihaz taşıma kolaylığı için dört adet tekerleğe sahip olmalıdır.
4. 30 0C sıcaklıkta, % 70 nem ortamında -650C …-90 0C arasında ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz ergonomik 7’’ dokunmatik ekran TFT LCD(Smart-Lab) kontrol sistemine sahip olmalıdır.
6. Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
· Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık grafiği çizebilmelidir ve USB sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir.
· WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır.
· WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır.

· Depolama yönetimi fonksiyonu: Derin dondurucunun içerisine yerleştirilen örneklerin konumunu kaydedebilmelidir ve cihazın ekranından gözlemlenebilmelidir.

· Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve ekranda alarm verir.

· WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını desteklemelidir.

· WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılmalıdır.

7. Cihaz dijital göstergeli olmalıdır ve bu gösterge kullanıcı göz hizasında olmalıdır.
8. Cihazın üzerinde renkli dokunmatik LCD ekran bulunmalıdır. 
9. Cihazın kapısının açılıp kapandıktan kısa bir süre sonra hemen tekrar açılabilmesi için kapsının üzerinde havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
10. Cihazın kapı kolu elle rahat kavranabilen  açılabilir özellikte olmalıdır.
11. Cihazın kapısının kilidi anahtarla kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
12. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.
13. Cihazın dış kısmı çelik üzerine toz boya ile kaplı olmalıdır.
14. Cihaz çift kompresörle soğutma yapabilen hermetic type kompresöre sahip olmalıdır. 
15. Cihazda bulunan soğutucu CFC içermeyen soğutma sistemi olmalıdır.
16. Cihaz çift kompresörle soğutma yapabilen DuoFreezTM System özelliğine sahip olmalıdır. 
17. Blok kondansör kullanılarak filtre kullanılmamalıdır. Böylelikle filtreden kaynaklanan arızalar ortadan kalkmalıdır.
18. Filtresiz mekanizma yöntemiyle kompresörle cihazın ısınması en aza indirilmelidir. 
19. Cihazda standart olarak sesli ve görüntülü sıcaklık alarm sistemi bulunmalıdır.
20. Cihaz RS 232 çıkışlı olmalıdır.
21. Cihazda tek kapı bulunmalıdır. 
22. Cihazın 4 iç kapısı ve 4 kompartımanı bulunmalıdır.
23. Cihazın izolasyonunu sağlamak için 3 katlı conta ve kapısında da 1 katlı conta bulunmalıdır. 
24. Cihaz ile birlikte 3 adet paslanmaz çelik raf verilmelidir.
25. Cihazın kapasitesi 714 lt olmalıdır.
26. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 880x620x1310 mm olmalıdır.
27. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 1120x 870x1900 mm olmalıdır.
28. Cihazın ağırlığı 320 kg olmalıdır.
29. Cihaza istenildiğinde sıcaklık kaydedicisi, CO2 back-up sistemi ve uzak alarm (kablolu/kablosuz) sistemi takılabilmelidir.

30. Cihaza istenildiğinde maksimum 24 adet rack ve 480 adet box takılabilir.
31. Cihaz 220 Volt, 60 Hz ile çalışabilmektedir.

32. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
33. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
34. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
35. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır. 
36. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
