ISITICI BLOK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz çok fonksiyonlu dijital kuru ısıtma bloğu olarak dizayn edilmiştir.

2. Cihaz enzim reaksiyonları, sera inaktivasyonu, inkübasyon ve diğer laboratuar prosedürlerinde kullanılabilmelidir.

3. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

4. Cihazın 2 satır LCD göstergesi bulunmalıdır.

5. Cihazın kapasitesi 48 x 1.5 ml olmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı +5°C ile 150 °C arasında ±0.2 °C (900C’de) doğrulukla ayarlanabilir olmalıdır. 

7. Cihazda zamanlayıcı fonksiyon olmalıdır. 99 saat ve 59 dakikaya ayarlanabilmeli ve geciktirme fonksiyonu bulunmalıdır.

8. Cihaz tek knob ile ayarlanabilir olmalıdır.

9. Cihazda sıcaklık için kendi kendini kompense edebilmelidir.

10.  Cihazda sıcaklık ve zaman set değerlerini kaydetme özelliği bulunmalıdır.

11. Cihazda hata durumlarına karşı veya ayarlanan çalışma zamanı sonlandığında uyaran alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

12. Cihazın deneysel çalışmanın güvenliği için kilit sistemi bulunmalıdır.

13. Cihazın sıcaklık sensörü PT 100 olmalıdır.

14. Cihazın aşırı sıcaklık ve sensör kırılması durumlarına karşı koruma sistemi bulunmalıdır.

15. Cihazda ki blok ölçüleri 90 x 120 x 60 mm, cihazın toplam ölçüleri 210 x 309 x 144 mm (g x d x y) olmalıdır.
16. Cihazın ısıtma kapasitesi 300 W olmalıdır.

17. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  
      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

Not: Cihaza uygun farklı hacimli tüpler  için  bloklar  bulunmaktadır.  İstenilen bloklar   

         belirtilmelidir.

