ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör kontrollü ve arkadan aydınlatmalı dijital LCD göstergeli olmalıdır.

2. Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.

3. Cihazın karıştırma hızı 80 ile 1500 rpm arasında 5 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir.

4. Cihazın sıcaklığı 500°C ye kadar ayarlanabilmeli ve set edilen değerdeki sıcaklık hassasiyeti ±0.3°C olmalıdır.

5. Cihazın ısıtma gücü 850 W olmalıdır.

6. Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı, temizlemesi kolay yüksek kalite  cam seramik olmalıdır.

7. Cihazın zamanlayıcısı olmalı ve 99 saat 59 dakikaya kadar veya sonsuz olarak ayarlanabilmelidir.

8. Cihazın ısıtma tablasının ebadı 200x200 mm olmalıdır.

9. Cihazın boyutları 205x345x135 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

10. Cihazın ağırlığı 3.3 kg geçmemelidir.

11. Cihaz hafıza fonksiyonuna sahip olmalı ve istenen sıcaklık ve zaman set değerleri hafızaya alınabilmeli ve locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

12. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

13. Cihazda kullanıcının güvenliğini sağlamak için yüzey sıcaklığının 50 0’nin üzerinde olduğunu gösteren LED lamba bulunmalıdır.

14. Cihaza istendiğinde Pt 100 sensörü takılarak kabın içindeki numune sıcaklığı hassas olarak ölçülebilmelidir.

15. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

16. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

17. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
18. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

