- KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz  PID sıcaklık kontrollü olmalıdır. 2 şablon, 10 segment program fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazda ısıtma seramik fiberden  ısıtıcı kablolarla sağlanmalıdır. Cihaz 2 yandan ısıtmalı olmalıdır.

- Cihaz seramik fiber yalıtımlı olmalıdır.

- Cihazda ısıtıcı olarak SIC (Silikon karbür) kullanılmalıdır.

- Cihazda R tipi termocouple olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 500 °C ~1450 °C olmalıdır.

- Cihazın dijital zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca süresiz çalışma imkanı sağlamalıdır.

- Cihaz maksimum sıcaklığa kısa sürede ulaşmalıdır. 800 °C’ye ulaşma süresi 30 dk olmalıdır.

- Cihaz 4.5 lt iç hacme sahip olmalıdır.

- Cihazın maksimum gücü  3.3 KW olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 150x200x150 mm  (WxDxH) olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 820x555x655 mm (WxDxH) olmalıdır.

- Cihazda yüksek sıcaklık, yüksek akım koruması, sensör hatası gibi güvenlik sistemleri bulunmalıdır.

- Cihazın iç kısmı silisyum karbür seramik fiber, dış kısmı çelik üzerine toz boya olmalıır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır

15. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.