SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ

1. Cihaz biyolojik kültürlerin farklı sıcaklıklarda kullanımı için uygun olmalıdır..

2. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

3. Cihazın dijital göstergesiyle hassas hız kontrolü sağlanmalıdır. 

4. Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı 10 °C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±0.5 °C olmalıdır.

6. Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır.

7. Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

8. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

9. Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma ve soğutma otomatik olarak durmalıdır.

10. Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

11. Cihazda bulunana platform değişik ebatlardaki flasklar için uygun olmalıdır.

12. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım, hata dedektör  sensörü ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
13. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

14. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
15. Cihazın iç boyutları 750 x 720 x 400 mm(g x d x y), dış boyutları 1065 x 900 x 980 mm (g x d x y) olmalıdır.

16. Cihazla birlikte delikli platform verilmelidir.
17. Cihaz 68 adet 50~ 100ml veya 36 adet 200~300 ml veya 21 adet 500~1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
18. Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
19. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
21. Firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

22. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
23. Teklif veren firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

Not: İstenilen ebatlardaki klipsler belirtilmelidir.

