ÇOK RAFLI SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ

1. Cihaz çoklu kullanımlar için ve çeşitli sıcaklıklar altında çeşitli numunelerin test edilmesi için uygun olmalıdır.

2. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

3. Cihazın üzerinde 4 ayrı kontrol ünitesi ile bağımsız çalkalama hareketi sağlanmalıdır. 

4. Cihazdaki  soğutucunun  akıllı kontrolü ile kompresörlere aşırı yük olması engellenmelidir.

5. Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık aralığı 10 °C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±1.0 °C olmalıdır.

7. Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır.

8. Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

9. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

10. Cihazda 4 adet raf olmalıdır.

11. Cihazın soğutucu gücü ¾ HP olmalıdır.

12. Cihazda CFC içermeyen (134A) soğutma sistemi kullanılmalıdır.

13. Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma ve soğutma otomatik olarak durmalıdır.

14. Cihazın kapısı camlı olmalıdır.

15. Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

16. Cihazda bulunana platform 700 x 600 mm ebatlarında olmalıdır.

17. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

18. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

19. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

20. Cihazın iç boyutları 700 x 700 x 1,790 mm(g x d x y), dış boyutları 1290 x 850 x 2,125 mm (g x d x y) olmalıdır.

21. Cihazla birlikte delikli platform verilmelidir.
22. Cihaz 68 adet 50~ 100ml veya 36 adet 200~300 ml veya 21 adet 500~1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

23. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

24. Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

25. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
26. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

27. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

28. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
Not: İstenilen ebatlardaki klipsler belirtilmelidir.

