OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tam otomatik dijital Fuzzy-Control Sistemi ile kontrol edilmelidir.

2. Cihaz dijital LCD göstergeli olmalıdır.

3. Cihaz üstten yüklemeli olmalıdır.

4. Cihazın güvenlik basınç mekanizması olmalıdır.

5. Cihazın kapağı sağlam ve güvenlikli vidalı tip olmalıdır.

6. Cihazın yüksek sıcaklık, basınç detektör sistemi ve otomatik aşırı basınç güvenlik vanası kullanıcının güvenliğini sağlamalıdır.

7. Cihazın hacmi 80 litre, iç ölçüleri ( 400x  y650 mm., dış ölçüleri 780x580x900 mm (gxdxy) olmalıdır.

8. Cihazın sepet ölçüleri (370x  y240 mm olmalıdır.

9. Cihazın sıvı ve katı sterilizasyon modları bulunmalıdır.

10. Cihazın kullanılabilir sıcaklık aralığı ortam sıc. +5 °C ~ 132 °C arasında olmalıdır.

11. Cihazın 121 °C’de ki sıcaklık doğruluğu ±0.5 °C olmalıdır.

12. Cihazın 60 dakikaya ayarlanabilir zamanlayıcısı olmalıdır.

13. Cihazın basınç göstergesi 0~3 kgf/cm2 arasında olmalı ve 121 °C’de 1.2 kgf/cm2 basıncında çalışmalıdır.

14. Cihazın içi SUS 304 paslanmaz çelik malzemeden, dışı ise paslanmaz çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.

15. Tarih, sıcaklık, basınç, zaman ve hata durumlarını gösteren sterilizasyon döngü verilerini verecek termal printer standart olarak cihazda bulunmalıdır.

16. Cihazın rahat hareket edebilmesi için tekerlekleri olmalıdır.

17. Cihazın ısıtma gücü 2 kWx2  olmalıdır.

18. Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

19. Cihaz ile birlikte iki adet paslanmaz çelikten yapılmış tel sepet verilmelidir.
20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

22. İthalatçı firmanın TSE  belgesi bulunacaktır. 
23. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

