ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2. Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.

3. Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

4. Cihaz 50 lt kapasiteli olmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 230°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C’de  ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C’de  ± 1.2 °C olmalıdır.

1. Cihaz 100 °C’ye 30 dakikada, 150 °C’ye 43 dakikada ulaşmalıdır. Cihazın kapısı 30 sn açıldıktan sonra 100 °C’ye 8 dakika içinde yeniden ulaşabilmelidir.

6. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

7. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

8. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik(#304), dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

9. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

10. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 16 kg olmalıdır.
11. Cihaz PT 100( sıcaklık sensörlü olmalıdır.

12. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

13. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

14. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

15. Cihazın ısıtma gücü 650 W olmalıdır.
16. Cihazın toplam güç tüketimi 674 W  olmalıdır.

17. Cihazın iç boyutları 370 x 350 x 420 mm(g x d x y), dış boyutları 518 x 647 x 724 mm (g x d x y) olmalıdır.

18. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

19. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
21. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

