ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2. Cihazda arka ışık fonksiyonlu dijital LCD gösterge bulunmalıdır 

3. Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

4. Cihaz 32 lt kapasiteli olmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 230°C arasında olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması 100 °C’de ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı 100 °C’de ± 1.2 °C olmalıdır.

6. Cihaz 100 °C sıcaklığa 30 dakikada ulaşabilmeli, cihazın kapısı 30 sn açıldıktan sonra 100 °C’ye 8 dakika içinde yeniden ulaşabilmelidir.

7. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

8. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

9. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik(#304), dış yüzey yapısı çelik üzeri toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

10. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

11. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 16 kg olmalıdır.
12. Cihaz PT 100( sıcaklık sensörlü olmalıdır.

13. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

14. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

15. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

16. Cihazın ısıtma gücü 500 W olmalıdır.
17. Cihazın toplam güç tüketimi 502 W  olmalıdır.

18. Cihazın iç boyutları 310 x 290 x 360 mm(g x d x y), dış boyutları 458 x 557 x 664 mm (g x d x y) olmalıdır.

19. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
22. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

