ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda 4” dokunmatik ekran TFT LCD göstergeye (Smart-Lab Kontrol ünitesine) sahip olmalıdır.

- Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır

- Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık grafiği çizebilmelidir ve USB sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir.

- WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır.

- WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır.

- Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve ekranda alarm verir.

- WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını desteklemelidir.

- WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılmalıdır.

- Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

- Cihaz 50 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 230°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C’de  ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C’de  ± 1.2 °C olmalıdır.

- Cihaz 100 °C’ye 30 dakikada, 150 °C’ye 45 dakikada ulaşmalıdır. Cihazın kapısı 30 sn açıldıktan sonra 100 °C’ye 8 dakika içinde yeniden ulaşabilmelidir.

- Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik(#304), dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

- Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 16 kg olmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın ısıtma gücü 650 W olmalıdır.

- Cihazın toplam güç tüketimi 674 W  olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 370 x 350 x 420 mm(g x d x y), dış boyutları 518 x 647 x 724 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.