 FANLI ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2. Cihaz arkadan aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.

3. Cihazda hava sirkülasyonu fan aracılığı ile sağlanacaktır.

4. Cihaz 105 lt kapasiteli olmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması 100 0C’de  ± 0.3 °C, 150 0C’de ± 0.5 °C olmalıdır.  Sıcaklık değişimi 
100 0C’de  ± 1 °C, 150 0C’de ± 1.8 °C olmalıdır.
6. Cihazın ısınma süresi 100 0C’ye 25 dakika, 150 0C’ye 40 dakika olmalıdır.

7. Cihazın kapısı 30 sn açıldıktan sonra 100 °C’ye 6 dakika içinde yeniden ulaşabilmelidir.

8. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

9. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

10. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

11. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

12. Cihazda iki adet ayarlanabilir paslanmaz çelik raf bulunmalıdır. Her bir rafın yükleme kapasitesi 16 kg olmalıdır. 
13. Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

14. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sensör arızası bildirme sistemi olmalıdır

15. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

16. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

17. Cihazda delik çapı 40 mm olacak şekilde, 2 adet ventilasyon deliği bulunmalıdır.

18. Cihazın ısıtma gücü 1.4 kW olmalıdır

19. Cihazın iç boyutları 485 x 415 x 535 mm(g x d x y), dış boyutları 653 x 712 x 882 mm (g x d x y) olmalıdır.

20. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

21. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

22. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
23. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

