 FANLI ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2. Cihazda 4” dokunmatik ekran TFT LCD göstergeye (Smart-Lab Kontrol ünitesine) sahip olmalıdır.

3. Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır
· Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık grafiği çizebilmelidir ve USB sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir.
· WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır.
· WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır.
· Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve ekranda alarm verir.

· WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını desteklemelidir.

· WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılmalıdır.

4. Cihazda hava sirkülasyonu fan aracılığı ile sağlanacaktır.

5. Cihaz 50 lt kapasiteli olmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması 100 0C’de  ± 0.3 °C, 150 0C’de ± 0.5 °C olmalıdır.  Sıcaklık değişimi 
100 0C’de  ± 1 °C, 150 0C’de ± 1.8 °C olmalıdır.
7. Cihazın ısınma süresi 100 0C’ye 25 dakika, 150 0C’ye 45 dakika olmalıdır.

8. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

9. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

10. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

11. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

12. Cihazda iki adet ayarlanabilir paslanmaz çelik raf bulunmalıdır. Her bir rafın yükleme kapasitesi 16 kg olmalıdır. 
13. Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

14. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sensör arızası bildirme sistemi olmalıdır

15. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

16. Cihazda delik çapı 40 mm olacak şekilde, 1 adet ventilasyon deliği bulunmalıdır.

17. Cihazın ısıtma gücü 650 W olmalıdır

18. Cihazın iç boyutları 370 x 345 x 420 mm(g x d x y), dış boyutları 518 x 647 x 724 mm (g x d x y) olmalıdır.

19. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

21. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
22. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

