SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

3. Cihaz 2 satır dijital LCD göstergeli olmalıdır.

4. Cihazın kapasitesi 6 lt olmalıdır.

5. Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli, gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 °C ~ 100 °C arasında ayarlanabilmelidir. 

7. Cihazın sıcaklık doğruluğu ± 0.1 °C, sıcaklık hassasiyeti ±0.2 °C olmalıdır.

8. Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile hassas sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 5 lt/dk olmalıdır.

9. Cihazda PT 100 sıcaklık sensörü bulunmalıdır.

10. Cihazın iç kısmı ve kapağı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Dış yüzey çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

11. Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.

12. Cihazda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır

13. Cihazda ayarlanabilir yüksek sıcaklık , sensör hatası dedeksiyonu, düşük seviye dedeksiyon güvenlik sistemleri bulunmalıdır.

14. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

15. Cihazın ısıtıcı gücü 800 W olmalıdır.

16. Cihazın iç ölçüleri 300 x 155 x 150 mm, dış ölçüleri 330 x 185 x 385 mm (g x d x y) olmalıdır.

17. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti 
      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

