SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın maksimum sıcaklık doğruluğuna sahip dijital fuzzy kontrolörü olmalıdır.

2. Cihazın 2 satır LCD göstergesi olmalıdır.

3. Cihaz yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.

4. Cihazın aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı devre kesici korumaları olmalıdır.

5. Cihaz 11 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri 302 x 240 x 150 mm (g x d x y) olmalıdır.

6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 °C üzerinden 100 °C’ye kadar olmalıdır.

7. Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.1 °C, sıcaklık hassasiyeti ise ± 1.0 °C olmalıdır.

8. Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir. Ayrıca gecikme fonksiyonu bulunmalıdır.

9. Cihazda hafıza fonksiyonu bulunmalıdır. Bu fonksiyonla set edilen sıcaklık ve zaman değerleri hafızaya alınabilmelidir.

10. Cihazda hata durumları ve zamanlayıcının bittiğini haber veren  alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

11. Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.
12. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
13. Cihazın ısıtma gücü 1 kW olmalıdır.

14. Cihaz 220 volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir. 

15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

18. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
