SİRKÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

3. Cihaz dijital arkadan aydınlatmalı LCD göstergeli olmalıdır.

4. Cihazın kapasitesi 8 lt olmalıdır.

5. Cihazın zamanlayıcısı 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmelidir. Gecikme zamanı ve işlem zamanı kontrol edilebilmelidir.

6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 °C ~ 250 °C arasında ayarlanabilmelidir. 

7. Cihazın sıcaklık doğruluğu ± 0.1 °C, sıcaklık dağılımı ±0.2 °C olmalıdır.

8. Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 16 lt/dk  (akış hızı 1-5 kademede ayarlanmalıdır),  maksimum basınç 5 psi olmalıdır.

9. Cihazın banyosu ve kapağı paslanmaz çelik olmalıdır.

10. Cihazda gerçek sıcaklık ve gösterilen sıcaklık arasındaki farkın kontrolü için kullanıcı kompenzasyon fonksiyonu bulunmalıdır.

11. Cihazda sıvı azalması durumunda uyarı ve otomatik durdurma fonksiyonu olmalıdır.

12. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.

13. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

14. Cihaz hafıza fonksiyonuna sahip olmalı ve istenen sıcaklık ve zaman set değerleri hafızaya alınabilmeli ve locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

15. Cihazın ısıtıcı gücü 1 kW olmalıdır.

16. Cihazın iç ölçüleri 18 x 32 x 15.5 cm, dış ölçüleri 30.3 x 44.3 x 56.9 cm (g x d x y) olmalıdır.

17. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   
      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

