 VAKUMLU FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

2. Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.

3. Cihaz 18.6  lt kapasiteli olmalıdır.

4. Cihazın vakum aralığı 10~750 mm Hg olmalıdır. Vakum göstergesi kolay okunabilir olmalıdır.

5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +10 °C ~ 200°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C’de  ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C’de  ± 2.0 °C olmalıdır.

6. Cihaz 100 °C’ye 60 dakikada, 150 °C’ye 90 dakikada ulaşmalıdır.

7. Cihaz 170 W x 2 ısıtma gücü bulunmalıdır.

8. Cihazın sıcaklık kontrol ve gösterge  çözünürlüğü ± 1°C olmalıdır

9. Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır.

10. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.

11. Cihaz uzak görüntüleme ve PC ile kontrol için RS 232C interfazına sahip olmalıdır.

12. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.

13. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

14. Cihazda 2 adet alüminyum raf bulunmalıdır.

15. Cihaz PT 100( sıcaklık sensörlü olmalıdır.

16. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

17. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

18. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

19. Cihazın vakum giriş vana boyutu 10 mm olmalıdır

20. Cihazın güç tüketimi 600 W olmalıdır

21. Cihazın iç boyutları 265 x 290 x 265 mm(g x d x y), dış boyutları 480 x 475 x 552 mm (g x d x y) olmalıdır.

22. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

23. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

24. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
25. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

26. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

