SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank alüminyum alaşımdan mamul edilmiş olmalıdır.

4. Tankın içerisinde çok katmanlı üstün performanslı ısı yalıtımı olmalıdır.

5. Tank kilitlenebilir kapağa sahip olmalıdır.
6. Tank standart olarak 6 adet paslanmaz çelik kanistere sahip olmalıdır.

7. Kanisterin dış çapı 97 mm, uzunluğu 120 mm olmalıdır.

8. Kanisterlerde numaralı index lokasyon noktaları bulunmalıdır.

9. Tankın sıvı azot kapasitesi 47 litre olmalıdır.

10. Tankın statik buharlaşma oranı 0.33 lt/gün olmalıdır.

11. Tankın boyun çapı 127 mm olmalıdır.

12. Tankın toplam yüksekliği 754 mm olmalıdır.

13. Tankın dış çapı 461 mm olmalıdır.

14. Tankın boş ağırlığı 15.4  kg olmalıdır.

15. Tankın dolu ağırlığı 54 kg olmalıdır.

16. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık, sıvı seviye cetveli ve LN2 pompası takılabilmelidir. 

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

