SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank çift kilitli (dual-lock) yapıya sahip olmalıdır.

4. Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

5. Tankla birlikte standart olarak 6 adet rack ve 24 adet cryo kutu verilmelidir. Her kutu 25 adet vial almalıdır.
6. Tank toplamda 2 ml viallerden 600 adet saklayabilmelidir.

7. Tankın kullanılabilir hacmi 31,5 litre olmalıdır.

8. Tankın statik buharlaşma oranı 0.28 lt/gün olmalıdır.

9. Tankın boyun çapı 125 mm olmalıdır.

10. Tankın toplam yüksekliği 659 mm olmalıdır.

11. Tankın dış çapı 461 mm olmalıdır.

12. Tankın boş ağırlığı 14.3 kg olmalıdır.

13. Tankın dolu ağırlığı 38.9 kg olmalıdır.

14. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık, sıvı seviye izleme sistemi takılabilmelidir. 

15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
16. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

