SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun saklanması ve depolanması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank çift kilitli (dual-lock) yapıya sahip olmalıdır.

4. Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

5. Tankla birlikte standart olarak 6 adet kare kanister ve 60 adet cryo kutu verilmelidir. Her kutu 100 adet 2 ml hacimli viallerden almalıdır.
6. Tank toplamda 2 ml viallerden 6000 adet saklayabilmelidir.

7. Tankın sıvı azot  hacmi 175 litre olmalıdır.

8. Tankın statik buharlaşma oranı 0.87 lt/gün olmalıdır.

9. Tankın boyun çapı 216 mm olmalıdır.

10. Tankın toplam yüksekliği 1026 mm olmalıdır.

11. Tankın dış çapı 681 mm olmalıdır.

12. Tankın boş ağırlığı 55 kg olmalıdır.

13. Tankın dolu ağırlığı 198.5 kg olmalıdır.

14. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık, sıvı seviye izleme sistemi takılabilmelidir. 

15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
16. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

