İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

3. Cihaz eş zamanlı olarak iletkenlik ve sıcaklık; tuzluluk ve sıcaklık; TDS ve sıcaklık değerlerini gösterebilmelidir.

4. Cihazın iletkenlik hücre sabitleri K=0.1, K=1 ve K=10 olmalıdır.

5. Cihazın hücre sabitine göre iletkenlik ölçüm aralıkları, çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıdaki gibi olmalıdır:

Aralık


Çözünürlük

Doğruluk


     K=0.1   0.000 – 9999µS/cm

0.001-0.1 µS/cm
± 0.5%

      K=1    
10.00  – 400.0mS/cm

0.01 mS/cm

± 0.5%

6. Cihazın tuzluluk ölçüm aralığı 0.0-70.0 ppt, çözünürlüğü 0.1 ppt, doğruluğu ± 0.5% FS olmalıdır.

7. Cihazın TDS ölçüm aralıkları, çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıdaki gibi olmalıdır:

                                      Aralık


Çözünürlük

Doğruluk


             
     0.000mg/L – 400.0 g/L
             0.001 mg/L

± 0.5%

8. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -10.0 ile 90.0 0C, çözünürlüğü 0.1 0C, doğruluğu 

±0.20C ya da  ±0.4% olmalıdır.

9. Cihazın referans sıcaklığı 15.0 ile 25.0 0C arasında varsayılan sıcaklık 25.0 0C olmalıdır.
10. Cihazın sıcaklık katsayısı 0.00 ile 4.00 % arasında varsayılan değer 1.91 % olmalıdır.

11. Cihazın TDS sabiti 0.30 ile 1.00 arasında varsayılan değer 0.65 olmalıdır.

12. Cihaz 50 set okumayı hafızasında saklayabilmelidir.

13. Cihaz tek nokta kalibrasyon özelliğine sahiptir. Cihazın kalibrasyon değerleri hafızasında bulunmalıdır ve açılışta kullanıma hazır hale gelebilmelidir.

14. Cihaz kullanıcı tarafından kullanılmadığı takdirde 30 dakika sonunda otomatik kapanabilmelidir.

15. Cihazda zayıf batarya göstergesi olmalıdır. 

16. Cihaz 9 volt batarya ile çalışabilmelidir. Batarya ömrü 1000 saatin üzerinde olmalıdır.
17. Cihazın ortam çalışma sıcaklık aralığı 0-50 0C olmalıdır

18. Cihazın ölçüleri 70 mm x 186mm x 37mm olmalıdır.

19. Cihazın ağırlığı 260 gm olmalıdır.

20. Cihaz iletkenlik probu ve taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.

21. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

23. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir

