İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz masa tipi olmalıdır.

3. Cihaz , 105*78 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

4. Cihaz iletkenlik veya TDS değerlerini sıcaklık ile aynı anda görüntüleyebilmelidir.

5. Cihazın iletkenlik hücre sabitleri K=0.1,K=1 ve K=10 olmalıdır.

6. Cihazın  hücre sabitine göre iletkenlik ölçüm aralıkları,çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıda ki gibi olmalıdır:

Aralık


Çözünürlük

Doğruluk


     K=0.1  
0.00 – 20.00µS/cm

0.01 µS/cm

± 0.5%


            20.0 – 200.0 µS/cm

0.1 µS/cm

± 0.5%



200 – 2000 µS/cm

1 µS/cm

± 0.5%

     K=1    
0.0  – 200.00µS/cm

0.1 µS/cm

± 0.5%


            200 – 2000 µS/cm

1 µS/cm

± 0.5%



2.00 – 20.00 mS/cm

0.01 mS/cm

± 0.5%

     K=10   
0  – 2000µS/cm

1 µS/cm

± 0.5%


            2.00 – 20.00 mS/cm

0.01 mS/cm

± 0.5%



20.00 – 200.0 µS/cm

0.1 mS/cm

± 0.5%

7. Cihazın TDS sabiti 0.5 olmalıdır.

8. Cihaz hücre sabitine göre TDS ölçüm aralıkları ,çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıda ki gibi olmalıdır:

Aralık


Çözünürlük

Doğruluk


     TDS,K=0.1    
   0.00 – 10.00 ppm

0.01 ppm

± 0.5%


            
   10.0 – 100.0 ppm

0.1 ppm

± 0.5%




     100 – 1000 ppm

1 ppm


± 0.5%

     TDS,K=1    
   0.0  – 100.0 ppm

0.1 ppm

± 0.5%


           

    100 – 1000 ppm

1 ppm


± 0.5%




    1.00 – 10.00 ppt

0.01 ppt

± 0.5%

     TDS,K=10    
     0  – 1000 ppm

1 ppm


± 0.5%


          

   1.00 – 10.00 ppt

0.01 ppt

± 0.5%




  10.00 – 100.0 ppt

0.1 ppt


± 0.5%

9. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -10.0 ile 120.0 0C , çözünürlüğü 0.1 0C, doğruluğu 

±0.5 % olmalıdır.

10. Cihazın iletkenlik referans sıcaklığı 15.0 ile 25.0 0C arasında 0.1 0C artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

11. Cihazın iletkenlik sıcaklık katsayısı 0.00 ile 4.00 % arasında 0.01% artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

12. Cihazın hata göstergeleri olmalıdır. 

13. Cihazın  kalibrasyon değerleri, hafızasında bulunmalıdır.

14. Cihazın ATC probu takılıyken otomatik olarak sıcaklık kompenzasyonu yapabilmelidir.

15. Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otokilit özelliği bulunmalıdır.

16. Cihazın RS 232C interfaz çıkışı olmalıdır.

17. Cihaz altı adet pil veya AC adaptör ile çalışabilmelidir.

18. Cihazın ortam çalışma sıcaklık aralığı 0-50 0C olmalıdır

19. Cihazın ölçüleri 165 mm x 230mm x 80mm olmalıdır.

20. Cihazın ağırlığı 650 g olmalıdır.

21. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

23. Cihaz İletkenlik probu, elektrod tutacağı ve adaptör  ile komple olmalıdır.

24. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir

