İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz masa tipi olmalıdır.

3. Cihaz yüksek çözünürlüklü LCD ekrana sahip olmalıdır.
4. Cihaz iletkenlik veya TDS değerlerini sıcaklık ile aynı anda görüntüleyebilmelidir.

5. Cihazın iletkenlik hücre sabitleri K=0.1, K=1, K=1ve K=10 olmalıdır.

6. Cihazın hücre sabitine göre iletkenlik ölçüm aralıkları, çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıdaki gibi olmalıdır:

Aralık


Çözünürlük

Doğruluk


     K=0.01   0,000 – 1,999µS/cm

0.001 µS/cm

± 0.5%


               2.00 – 19,99 µS/cm

0.01 µS/cm

± 0.5%

     K=0,1    0.00  – 19.99µS/cm

0.01 µS/cm

± 0.5%


              2.00 – 199.9 µS/cm

0.1 µS/cm

± 0.5%

     K=1   
  0.0  – 199.9µS/cm

0.1 µS/cm

± 0.5%


              200 – 1999 µS/cm

1 µS/cm

± 0.5%



  2.00 –19.99 mS/cm

0.01 mS/cm

± 0.5%

    K=10   
  0  – 1999µS/cm

1 µS/cm

± 0.5%


              2.00 – 19.99 mS/cm

0.01 µS/cm

± 0.5%



  20.0 –199.9 mS/cm

0.1 mS/cm

± 0.5%

7. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı ortam sıcaklığından 0 ile 50 0C, çözünürlüğü 0.1 0C, doğruluğu ±0.5 % olmalıdır.

8. Cihazın iletkenlik referans sıcaklığı 15.0 ile 25.0 0C arasında 0.1 0C artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

9. Cihazın iletkenlik sıcaklık katsayısı  % 0.00 ile  % 4.00 arasında % 0.01 artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

10. Cihaz tek noktadan kalibrasyon yapabilmelidir.

11. Cihaz kalibrasyon değerlerini, hafızasında bulundurmalıdır.

12. Cihaz ek koruma için dayanıklı, takviyeli plastikten yapılmış sıçramaya dayanıklı kasaya sahip olmalıdır.
13. Cihaz 6 adet AAA pil veya 115/230 V AC adaptör ile çalışabilmelidir.

14. Cihazın ATC sensörü termistör 10K ohms olmalıdır.
15. Cihazın ölçüleri 150 mm x 203mm x 72mm olmalıdır.

16. Cihazın ağırlığı 504 g olmalıdır.

17. Cihaz iletkenlik probu, elektrod tutacağı ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.

18. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

